Приложение

к приказу начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

08.06.2021 № 38

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Департамент по ядерной и радиационной безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №________

| для использования при осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки, при планировании проверки, иное ________________________________________________________________________ ⁫

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая, внеплановая ⁫

Инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки)  и (или) должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист):

| Дата начала заполнения чек- листа | Дата завершения заполнения чек- листа | Дата направления чек-листа |
| --- | --- | --- |
|  | ⁫⁫⁫⁫ | ⁫⁫⁫⁫ |

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учетный номер плательщика _____________________________________________________________________________________________________ ⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫ Наименование пользователя источников ионизирующего излучения ________________________________________________________________________

Место нахождения пользователя источников ионизирующего излучения

Инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) пользователя источников ионизирующего излучения: Ответственный за радиационную безопасность_________________________________________________________________________________________________________ Ответственный за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу источников ионизирующего излучения, (далее – ИИИ)_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ИИИ) ПО ТРЕТЬЕМУ КЛАССУ

Перечень радиационных объектов____________________________________________________________________________________________________________________

Перечень имеющихся источников ионизирующего излучения: ______________________________________________________________________________

Вид и характер работ с ИИИ, место проведения________________________________________________________________________________________________________

| Номер п/п | Перечень предъявляемых требований | Пояснение | Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение требований по постановке на учет (снятию с учета) ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ (далее – единая система) | Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь ИИИ обязан в 15-дневный срок до начала (со дня окончания) обращения с ИИИ направить уведомление в Госатомнадзор. При изменении реквизитов (наименование, ведомственная подчиненность, место нахождения, учетный номер плательщика и др.), а также изменении и (или) дополнении информации об ИИИ (заводской номер и др.) пользователь ИИИ направляет письмо в Госатомнадзор с измененными (дополненными) данными не позднее 15 дней со дня изменения и (или) дополнения информации. | п. 2 статьи 31, п.1.13 статьи 38 [1] пп. 4, 8-10, 12, 14 [6] |  |  |  |
| 2 | Соблюдение условий поставки ИИИ | ИИИ поставляются при наличии заказ-заявки на поставку ИИИ, согласованной в установленном законодательством об административных процедурах порядке | п. 1.12 статьи 38 [1] п. 60 [5] пп. 72, 73 [8] |  |  |  |
| 3 | Учет ИИИ в приходно-расходном журнале учета ИИИ | Получение, расходование, возврат и списание ИИИ должны учитываться в приходно-расходном журнале учета ИИИ в соответствии с установленной формой | пп. 1, 4 статьи 31, п.1.14 статьи 38 [1] п.64 [5] п. 20 [6] п. 78, приложение 6 [8] |  |  |  |
| 4 | Соблюдение условий расходования ИИИ | Выдача ИИИ должна осуществляться ответственным лицом по письменному разрешению руководителя или лица, им уполномоченного, на основании требования на выдачу радиоактивных веществ и ИИИ. Требование на выдачу ИИИ составляется в двух экземплярах и подлежит хранению у лица, ответственного за учет, хранение и выдачу ИИИ, и работника, затребовавшего его. Расходование ИИИ должно оформляться актом о расходовании и списании ИИИ Радионуклидные ИИИ, непригодные для дальнейшего использования, должны своевременно списываться и сдаваться на переработку, долговременное хранение или захоронение | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 62 [5] п. 21, приложения 7, 8, 10 [6] пп.80, 88 [8] |  |  |  |
| 5 | Проведение инвентаризации ИИИ | Пользователь ИИИ обязан обеспечить проведение ежегодной инвентаризации ИИИ. Инвентаризация ИИИ проводится комиссией, назначенной приказом руководителя организации В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации (прекращения деятельности) пользователя, полного прекращения работ с ИИИ, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению пользователя проводится внеочередная инвентаризация ИИИ | пп. 1.1, 1.14 статьи 38 [1] п. 75 [5] пп. 22, 23, 24 [6] |  |  |  |
| 6 | Соблюдение условий сохранности ИИИ, исключение возможности несанкционированного доступа к ним и бесконтрольного использования | При поставке ИИИ, получении его пользователем ИИИ и далее при обращении с ИИИ должны быть обеспечены такие условия поставки, получения ИИИ и обращения с ИИИ, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования. | п. 1.14 статьи 38 [1] п.62 [5] п. 76 [8] |  |  |  |
| 7 | Наличие мероприятий по формированию и поддержанию на должном уровне культуры безопасности | Культура безопасности формируется и поддерживается посредством: - подбора и обеспечения необходимого уровня квалификации работников, занятых в сферах деятельности, влияющих на безопасность ИИИ; - соблюдения дисциплины при обязательном распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - разработки и (или) соблюдения применяемых методик и технологий, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта; - понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность ИИИ и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований должностных инструкций, технологических инструкций и регламентов, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности; - понимания каждым работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного. | п. 2 статьи 38 [1] п. 13 [5] |  |  |  |
| 8 | Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | Устанавливается пользователем ИИИ. Пользователь ИИИ обязан организовать и осуществлять производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности | п. 4 статьи 36, п. 1.3 статьи 38 [1] пп.73, 74, 75 [5] п. 24 [8] [14] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
| 9 | Наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, или лица, ответственного за радиационную безопасность | Структурное подразделение, ответственное за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, лицо, ответственное за радиационную безопасность подчиняется непосредственно руководителю пользователя ИИИ или руководителю обособленного подразделения пользователя ИИИ | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п.73 [5] |  |  |  |
| 10 | Наличие лиц, ответственных: - за радиационный контроль; - за учет, хранение и выдачу ИИИ; - за организацию сбора, хранения и сдачи РАО | Назначаются приказом по организации либо указываются в Порядке организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | пп. 1.3, 2 статьи 38 [1] п.73 [5] |  |  |  |
| 11 | Порядок обращения с радиоактивными отходами (РАО) | Пользователь ИИИ обязан разработать и согласовать в установленном порядке Схему обращения с РАО | п. 4 статьи 45 [1] п.184 [8] п.4 [13] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
| 12 | Соблюдение требований по организации сбора, хранения, удаления и учета РАО | Пользователь ИИИ должен обеспечить сбор и сортировку (разделение РАО) по классам радиационной опасности, определение опасных свойств РАО, учет всех образующихся и хранящихся РАО | п. 6 статьи 45 [1] главы 4, 5 [9] |  |  |  |
| 13 | Наличие документально определенного перечня лиц, отнесенных к категории «персонал» | Перечень лиц, отнесенных к категории «персонал» и допущенных к работе с ИИИ, утверждается приказом по организации | пп. 57, 73 [5] п. 34 [8] |  |  |  |
| 14 | Соблюдение установленного порядка допуска работников (персонала) к работе с ИИИ | К работе с ИИИ допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с ИИИ, а также прошедшие обучение, оценку знаний и инструктаж по вопросам радиационной безопасности | пп. 1.9, 1.10 статьи 38 [1] пп. 56, 58, 59 [5] пп. 5, 13 [7] п. 12.3 [14] |  |  |  |
| 15 | Наличие должностных инструкций работникам (персоналу) | В должностных инструкциях должны быть отражены, в том числе, обязанности работников (персонала) в области обеспечения радиационной безопасности | п.75 [5] п. 36 [8] |  |  |  |
| 16 | Проведение перед допуском к работе и периодически инструктажа персонала по вопросам обеспечения радиационной безопасности | Результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте, повторного (не реже двух раз в год), внепланового, целевого инструктажа, стажировки отдельно по каждому работающему регистрируются в журнале регистрации инструктажа по охране труда (включая вопросы радиационной безопасности) | п.2 статьи 38 [1] п. 59 [5] глава 3 [11] |  |  |  |
| 17 | Соблюдение порядка создания и работы комиссии по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности (при необходимости) | Состав комиссии организации, а также регламент ее работы определяются локальными правовыми актами организации. Председателем комиссии организации (структурного подразделения организации) назначается руководитель либо заместитель руководителя организации (структурного подразделения организации), к которому предъявляются требования по обучению и проверке (оценке) знаний. В состав комиссии организации (структурного подразделения организации) входят руководители подразделений, работники (персонал) которых подлежат проверке (оценке) знаний. Комиссии правомочны проводить заседания и принимать решения при участии в их работе не менее трех членов, включая председателя комиссии или лица, его замещающего. Организация в срок не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения проверки (оценки) знаний официально уведомляет Госатомнадзор о предстоящем заседании комиссии | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 8-10 [7] |  |  |  |
| 18 | Своевременное прохождение работниками (персоналом), выполняющими работы с ИИИ первой-четвертой категории по степени радиационной опасности, обучения, проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности | Перед допуском к работе с ИИИ персонал должен пройти обучение безопасному выполнению работ с ИИИ (радиационным устройством) во всех режимах, а также выполнению действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагированию в случае радиационной аварии и радиационного инцидента, а также проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности не реже одного раза в год | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [5] п. 5, 13 [7] |  |  |  |
| 19 | Своевременное прохождение ответственным за радиационную безопасность или работниками и руководителем структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, за радиационный контроль, за техническое состояние ИИИ пользователя ИИИ первой-четвертой категории по степени радиационной опасности, а также работниками, входящими в состав комиссии организации по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности, обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности | Обучение по вопросам радиационной безопасности проводится до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в пять лет. Проверка (оценка) знаний по вопросам радиационной безопасности проводится по итогам обучения до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в три года в комиссии учреждения образования или Госатомнадзора | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 4, 12, 13 [7] п.39 [11] |  |  |  |
| 20 | Система радиационного контроля | Система радиационного контроля должна определять виды и объем радиационного контроля, перечень необходимых средств измерений и вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля, а также штат работников, осуществляющих радиационный контроль | п. 3 статьи 41 [1] п. 17 [3] пп. 78, 93, 94 [5] пп. 26-31 [8] |  |  |  |
|  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение |  |  |  |  |  |
| 21 | Организация учета и контроля индивидуальных доз облучения персонала и информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и о величине полученных доз облучения | Пользователь ИИИ обеспечивает учет доз облучения на объектовом уровне. Индивидуальная доза облучения должна вноситься в карточку учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с ИИИ | Статья 32, пп. 1.4, 1.5 статьи 38 [1] п.75 [5] п. 17 [3] пп. 188, 192, 193 [8] пп. 8-13[10] |  |  |  |
| 22 | Использование надлежащим образом средств измерения для проведения радиационного контроля | Средства радиационного контроля должны поддерживаться в технически исправном состоянии (в том числе посредством организации и проведения технического обслуживания и ремонта), а также своевременно проходить периодическую метрологическую поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений (в т.ч. иметь действующее свидетельство о государственной поверке) | п.79 [5] п. 33 [8] |  |  |  |
| 23 | Наличие установленных граничных доз профессионального облучения | Граничные дозы устанавливаются с целью соблюдения принципа оптимизации | пп. 1, 2 статьи 20, п. 1.7 статьи 38 [1] пп.6, 10, 13-15, 23[12] |  |  |  |
| 24 | Обоснованность установленных значений граничных доз | Значения граничных доз профессионального облучения устанавливаются таким образом, чтобы было гарантировано не превышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровня облучения до возможно низкого уровня с учетом радиационной обстановки на объекте и уровнях доз облучения персонала (прогнозируемых и (или) фактических) | п. 1.7 статьи 38 [1] п. 197 [8] пп. 22, 23 [12] |  |  |  |
| 25 | Наличие случаев превышения граничных доз | Превышение измеренных значений над граничными дозами | п. 1.5 статьи 37 [1] п. 22 [12] |  |  |  |
| 26 | Определение причин превышения граничных доз | Выясняются причины, приведшие к превышению граничных доз, принимаются корректирующие меры | п. 1.5 статьи 37 [1] пп. 21, 22 [12] |  |  |  |
| 27 | Наличие радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ за прошедший год и соответствие его содержания требованиям [4] и фактической ситуации | Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется пользователем ИИИ на основе данных производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности и радиационного контроля. Результаты такой оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ | пп. 1-3 статьи 37, п. 1.15 статьи 38 [1] [4] |  |  |  |
| 28 | Наличие инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ и (или) документа, определяющего порядок выполнения работ и (или) оказания услуг с учетом технической (эксплуатационной) документации на радиационные устройства | Инструкции должны содержать порядок проведения работ, контроля, учета ИИИ, содержания помещений, меры индивидуальной защиты | п. 1.1. статьи 38 [1] п. 75 [5] п. 35 [8] |  |  |  |
| 29 | Соответствующая маркировка | На входной двери помещения должен быть расположен знак радиационной опасности с указанием назначения помещения и класса проводимых работ с открытыми ИИИ Оборудование и инструментарий для работы с ИИИ должен быть промаркирован | Статья 28 [1] п. 92 [5] пп. 64, 130 [8] |  |  |  |
| 30 | Соблюдение требований по оборудованию помещений для работы с ИИИ | В помещениях для работы с открытыми ИИИ по 3 классу работ необходимо обеспечить наличие: - слабосорбирующего покрытия поверхностей оборудования, рабочей мебели, пола, стен; - водоснабжения и канализации; - приточно-вытяжной вентиляции, вытяжных шкафов (при необходимости); - поддонов и фильтровальной бумаги; -сборников жидких и твердых радиоактивных отходов; - основных и дополнительных средств индивидуальной защиты в достаточном количестве (спецодежда) | п. 2 статьи 38 [1] п. 108 [5] п. 127 [8] п. 2 статьи 38 [1] п. 108 [5] п. 156 [8] п. 2 статьи 38 [1] п. 108 [5] пп. 118, 122, 139 [8] п. 2 статьи 38 [1] п. 133 [8] п. 2 статьи 38 [1] п. 229 [8] п. 2 статьи 38 [1] п. 199 [8] п. 78 [15] |  |  |  |
| 31 | Готовность к ликвидации радиационных аварий | Наличие инструкций по действиям персонала в аварийных ситуациях | п.75 [5] п. 251 [8] |  |  |  |
|  |  | Наличие системы оповещения (схемы информирования) о возникшей аварии | п. 5 статьи 46 [1] п. 82 [5] п. 250 [8] |  |  |  |
| 32 | Наличие средств обеспечения ликвидации последствий радиационной аварии | Наличие и доступность в любое время суток средств пожаротушения и дезактивации, медицинских средств профилактики радиационных поражений и средств оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии, приборов радиационного контроля, аппаратуры связи и оповещения об аварии и т.д. | п. 5 статьи 46 [1] |  |  |  |
| 33 | Наличие случаев радиационных аварий, инцидентов |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по расследованию радиационных аварий, инцидентов (при наличии) | Подлежат учету и расследованию в установленном порядке | пп. 2, 3 статьи 47 [1] п.88 [5] п.260 [8] |  |  |  |
| 34 | Своевременное устранение нарушений в области обеспечения радиационной безопасности | Уведомление об устранении нарушений в установленные сроки должно направляться в регулирующий орган в области обеспечения радиационной безопасности, выдавший предписание | п. 1.11 статьи 38 [1] п.10 [2] |  |  |  |

| (подпись) |  | (инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность представителя Госатомнадзора) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

| (подпись) |  | (инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность представителя пользователя ИИИ) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

- Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 «О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 168.

- Инструкция о порядке ведения и использования радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источника ионизирующего излучения» от 29 июля 2020 г. № 443.

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42.

- Инструкция о порядке учета и контроля источников ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 апреля 2020 г. № 16.

- Инструкция о порядке обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 18.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по  использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 137.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 142 .

- Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110.

- Инструкция о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175.

- Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утвержденное приказом Министерства здравоохранения от 31 августа 2021 г. № 881.

- Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения схемы обращения с радиоактивными отходами, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. № 21.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности», утвержденное приказом Госатомнадзора от 5 августа 2020 г. № 44.

- Санитарные правила и нормы 2.6.3.12-6-2005 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии (радонолечебниц)», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 апреля 2005 г. № 38.