Приложение

к приказу начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

08.06.2021 № 40

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Департамент по ядерной и радиационной безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №________

| для использования при осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки ⁫, при планировании проверки, иное _________________________________ ⁫

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая⁫, внеплановая ⁫

Инициалы (инициал собственного имени), фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки)  и (или) должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист):

| Дата начала заполнения чек- листа | Дата завершения заполнения чек- листа | Дата направления чек-листа |
| --- | --- | --- |
| ⁫⁫ | ⁫⁫ | ⁫⁫ |

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учетный номер плательщика_______________________________________________________________________________________________________________________ ⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫ Наименование пользователя источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ)__________________________________________________________________________

Место нахождения пользователя ИИИ

Инициалы (инициал собственного имени), фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) пользователя ИИИ: Ответственный за радиационную безопасность_________________________________________________________________________________________________________ Ответственный за радиационный контроль, учет и хранение ИИИ, техническое состояние ИИИ _____________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ⁫

УСТРОЙСТВ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ С УСКОРЯЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 100 кВ, В СТОМАТОЛОГИИ

Перечень радиационных объектов____________________________________________________________________________________________________________________

Перечень имеющихся ИИИ (наименование типа (модели), заводской номер и год выпуска ИИИ)   _____________________________________________________________

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Пояснение | Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Соблюдение требований по постановке на учет (снятию с учета) ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ (далее – единая система) | Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь ИИИ обязан в 15-дневный срок до начала (со дня окончания) обращения с ИИИ направить уведомление в Госатомнадзор. При изменении реквизитов (наименование, ведомственная подчиненность, место нахождения, учетный номер плательщика и др.), а также изменении и (или) дополнении информации об ИИИ (заводской номер и др.) пользователь ИИИ направляет письмо в Госатомнадзор с измененными (дополненными) данными не позднее 15 дней со дня изменения и (или) дополнения информации. | п. 2 статьи 31, п.1.13 статьи 38 [1] пп. 4, 8, 10, 12, 14 [7] |  |  |  |
| 2 | Соблюдение условий поставки ИИИ | Пользователь ИИИ до начала поставки ИИИ должен обратиться за государственной регистрацией типа ИИИ либо удостовериться, что государственная регистрация данного типа ИИИ осуществлена ранее. ИИИ поставляются при наличии заказ-заявки на поставку ИИИ, согласованной в установленном законодательством об административных процедурах порядке | п. 1.12 статьи 38 [1] п. 7 [3] п. 60 [6] п. 21[9] |  |  |  |
| 3 | Наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ | На этапе поставки ИИИ и далее в ходе его эксплуатации должно быть обеспечено наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ на одном из официальных государственных языков Республики Беларусь. | п.2 статьи 38 [1] пп.61, 86 [6] |  |  |  |
| 4 | Наличие определенной в технической (эксплуатационной) документации на ИИИ категории ИИИ либо установление категории ИИИ в локальных правовых актах пользователя ИИИ | Для проектируемых (конструируемых) радиационных устройств категория ИИИ по степени радиационной опасности устанавливается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим их проектирование (конструирование), и указывается в проектной и (или) конструкторской документации, технической (эксплуатационной) документации на ИИИ. Если для радиационных устройств, эксплуатируемых до 21 января 2021 г. категория ИИИ по степени радиационной опасности не была установлена при проектировании (конструировании), то она устанавливается пользователем ИИИ и указывается в его локальных правовых актах. | п. 6 [5] |  |  |  |
| 5 | Учет ИИИ в приходно-расходном журнале учета ИИИ | Все поступившие в организацию ИИИ должны учитываться в приходно-расходном журнале учета ИИИ в соответствии с установленной формой | пп. 1, 4 статьи 31, п.1.14 статьи 38 [1] п.64 [6] п. 20, приложение 9 [7] |  |  |  |
| 6 | Проведение инвентаризации ИИИ | Пользователь ИИИ обязан обеспечить проведение ежегодной инвентаризации ИИИ. Инвентаризация ИИИ проводится комиссией, назначенной приказом руководителя организации. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации (прекращения деятельности) пользователя, полного прекращения работ с ИИИ, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению пользователя проводится внеочередная инвентаризация ИИИ. | п. 75 [6] пп. 22, 23, 24 [7] п. 57 [9] |  |  |  |
| 7 | Соблюдение условий сохранности ИИИ, исключение возможности несанкционированного доступа к ним и бесконтрольного использования | При поставке ИИИ, получении его пользователем ИИИ и далее при обращении с ИИИ должны быть обеспечены такие условия поставки, получения ИИИ и обращения ИИИ, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования. | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 62 [6] п. 22 [9] п. 76 [10] |  |  |  |
| 8 | Наличие мероприятий по формированию и поддержанию на должном уровне культуры безопасности | Культура безопасности формируется и поддерживается посредством: - подбора и обеспечения необходимого уровня квалификации работников, занятых в сферах деятельности, влияющих на безопасность ИИИ; - соблюдения дисциплины при обязательном распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - разработки и (или) соблюдения применяемых методик и технологий, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта; - понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность ИИИ и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований должностных инструкций, технологических инструкций и регламентов, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности; - понимания каждым работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного. | п. 13 [6] |  |  |  |
| 9 | Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | Устанавливается пользователем ИИИ. Пользователь ИИИ обязан организовать и осуществлять производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности | п. 4 статьи 36, п. 1.3 статьи 38 [1] пп.73, 74, 75 [6] [16] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
| 10 | План мероприятий по обеспечению радиационной безопасности: | Пользователь ИИИ обязан планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению радиационной безопасности | п. 1.2 статьи 38 [1] п. 19 [9] |  |  |  |
|  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
| 11 | Наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля, или лица, ответственного за радиационную безопасность | Структурное подразделение, ответственное за осуществление производственного контроля, лицо, ответственное за радиационную безопасность подчиняется непосредственно руководителю пользователя ИИИ или руководителю обособленного подразделения пользователя ИИИ | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п.73 [6] |  |  |  |
| 12 | Наличие лиц, ответственных: - за радиационный контроль; - за учет, хранение и выдачу ИИИ; - за техническое состояние ИИИ | Назначаются приказом по организации либо указываются в Порядке организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | п. 4 статьи 36 [1] п.73 [6] [16] |  |  |  |
| 13 | Наличие документально определенного перечня лиц, отнесенных к категории «персонал» | Перечень лиц, отнесенных к категории «персонал» и допущенных к работе с ИИИ, утверждается приказом по организации | пп. 57, 73 [6] п. 148 [9] |  |  |  |
| 14 | Соблюдение установленного порядка допуска работников (персонала) к работе с ИИИ | К работе с ИИИ допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с ИИИ, а также прошедшие обучение, оценку знаний и инструктаж по вопросам радиационной безопасности | пп. 1.9, 1.10 статьи 38 [1] пп. 56, 58, 59 [6] пп. 5, 13, 16 [8] п. 12.3 [16] |  |  |  |
| 15 | Наличие должностных инструкций работникам (персоналу) | В должностных инструкциях должны быть отражены, в том числе, обязанности работников (персонала) в области обеспечения радиационной безопасности | п.75 [6] п. 36 [10] |  |  |  |
| 16 | Проведение перед допуском к работе и периодически инструктажа персонала по вопросам обеспечения радиационной безопасности | Результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте, повторного (не реже двух раз в год), внепланового, целевого инструктажа, стажировки отдельно по каждому работающему регистрируются в журнале регистрации инструктажа по охране труда (включая вопросы радиационной безопасности) | п.2 статьи 38 [1] п. 59 [6] глава 3 [14] |  |  |  |
| 17 | Соблюдение порядка создания и работы комиссии по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности (при необходимости) | Состав комиссии организации, а также регламент ее работы определяются локальными правовыми актами организации. Председателем комиссии организации (структурного подразделения организации) назначается руководитель либо заместитель руководителя организации (структурного подразделения организации), к которому предъявляются требования по обучению и проверке (оценке) знаний. В состав комиссии организации (структурного подразделения организации) входят руководители подразделений, работники (персонал) которых подлежат проверке (оценке) знаний. Комиссии правомочны проводить заседания и принимать решения при участии в их работе не менее трех членов, включая председателя комиссии или лица, его замещающего. Организация в срок не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения проверки (оценки) знаний официально уведомляет Госатомнадзор о предстоящем заседании комиссии | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 8-10 [8] |  |  |  |
| 18 | Своевременное прохождение работниками (персоналом), выполняющими работы с ИИИ первой-четвертой категории по степени радиационной опасности, обучения, проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности | Перед допуском к работе с ИИИ персонал должен пройти обучение безопасному выполнению работ с ИИИ (радиационным устройством) во всех режимах, а также выполнению действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагированию в случае радиационной аварии и радиационного инцидента, а также проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности не реже одного раза в год | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [6] п. 5, 13 [8] |  |  |  |
| 19 | Своевременное прохождение ответственным за радиационную безопасность или работниками и руководителем структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, за радиационный контроль, за техническое состояние ИИИ пользователя ИИИ первой-четвертой категории по степени радиационной опасности, а также работниками, входящими в состав комиссии организации по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности, обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности | Обучение по вопросам радиационной безопасности проводится до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в пять лет. Проверка (оценка) знаний по вопросам радиационной безопасности проводится по итогам обучения до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в три года в комиссии учреждения образования или Госатомнадзора | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 19 [9] пп. 4, 12, 13 [8] |  |  |  |
| 20 | Система радиационного контроля | Система радиационного контроля должна определять виды и объем радиационного контроля, перечень необходимых средств измерений и вспомогательного оборудования | п. 3 статьи 41 [1] пп. 78, 93, 94 [6] пп. 26-31 [10] |  |  |  |
|  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение |  |  |  |  |  |
| 21 | Организация учета и контроля индивидуальных доз облучения персонала и информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и о величине полученных доз облучения | Пользователь ИИИ обеспечивает учет доз облучения на объектовом уровне. Индивидуальная доза облучения должна вноситься в карточку учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с ИИИ | Статья 32, пп. 1.4, 1.5 статьи 38 [1] п.75 [6] п. 17 [3] пп. 188, 192, 193 [10] пп. 8-13[11] |  |  |  |
| 22 | Использование надлежащим образом средств измерения для проведения радиационного контроля | Средства радиационного контроля должны поддерживаться в технически исправном состоянии (в том числе посредством организации и проведения технического обслуживания и ремонта), а также своевременно проходить периодическую метрологическую поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений (в т.ч. иметь действующее свидетельство о государственной поверке) | п.79 [6] п. 18 [9] п. 33 [10] |  |  |  |
| 23 | Наличие установленных граничных доз профессионального облучения | Граничные дозы устанавливаются с целью соблюдения принципа оптимизации. Значения граничных доз профессионального облучения устанавливаются таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровня облучения до возможно низкого уровня с учетом радиационной обстановки на объекте и уровнях доз облучения персонала (прогнозируемых и (или) фактических) | пп. 1, 2 статьи 20, пп. 1.1, 1.7 статьи 38 [1] п. 13 [10] пп. 6, 10,13-15, 22, 23 [15] |  |  |  |
|  | Обоснованность установленных значений граничных доз |  |  |  |  |  |
| 24 | Наличие случаев превышения граничных доз | Превышение измеренных значений над граничными дозами | п. 1.5 статьи 37 [1] п. 22 [15] |  |  |  |
| 25 | Определение причин превышения граничных доз | Выясняются причины, приведшие к превышению граничных доз, принимаются корректирующие меры | п. 1.5 статьи 37 [1] пп. 21, 22 [15] |  |  |  |
| 26 | Наличие радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ за прошедший год и соответствие его содержания требованиям [4] и фактической ситуации | Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется пользователем ИИИ на основе данных производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности и радиационного контроля. Результаты такой оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ | пп. 1-3 статьи 37, п. 1.15 статьи 38 [1] [4] |  |  |  |
| 27 | Наличие инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ и (или) документа, определяющего порядок выполнения работ и (или) оказания услуг с учетом технической (эксплуатационной) документации на радиационные устройства | Инструкции должны содержать порядок проведения работ, контроля, учета ИИИ, содержания помещений, меры индивидуальной защиты, меры радиационной безопасности при пусконаладочных работах с ИИИ | п. 1.1. статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 35 [10] |  |  |  |
| 28 | Наличие набора передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала и пациентов | В рентгеностоматологическом кабинете должны быть следующие средства защиты персонала и пациентов: - большая защитная ширма со смотровым окном (при размещении пульта управления и процедурной в одном помещении и отсутствии между ними стационарных средств защиты); - фартук защитный односторонний легкий (для персонала), воротник защитный (для персонала); - фартук защитный стоматологический (для пациента) или накидка (пелерина) защитная и передник для защиты гонад (для пациента) . | п.110 [6] п. 146, приложение 28 [9] |  |  |  |
| 29 | Соблюдение периодичности проверки защитной эффективности и других эксплуатационных параметров передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты | Проверяются аккредитованными испытательными лабораториями и центрами с периодичностью не реже 1 раза в 2 года (если иная периодичность не установлена изготовителем (производителем) средств радиационной защиты) Защитная эффективность передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты не должна быть меньше значений, указанных в [9] Эксплуатация средств радиационной защиты с механическими повреждениями запрещается | п. 1.2, статьи 38 [1] п.111 [6] |  |  |  |
|  | Соответствие защитной эффективности и других эксплуатационных параметров передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты требованиям законодательства |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие механических повреждений передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты |  |  |  |  |  |
| 30 | Наличие набора передвижных и индивидуальных средств защиты персонала и пациентов | Кабинет, где проводятся рентгеностоматологические исследования, должен иметь набор передвижных и индивидуальных средств защиты персонала и пациентов При проведении рентгеностоматологических исследований персонал должен обеспечить применение средств радиационной защиты пациента с целью поддержания на возможном низком уровне его индивидуальной дозы облучения В случае необходимости нахождения персонала в процедурной при проведении рентгеностоматологических исследований и отсутствии средств стационарной защиты, для защиты персонала применяется защитная ширма. | п. 1 статьи 33 [1] пп. 81, 110 [6] пп. 137, 146, приложение 28 [9] пп. 218, 219 [10] |  |  |  |
|  | Применение средств радиационной защиты персонала и пациентов при проведении рентгеностоматологических исследований |  |  |  |  |  |
| 31 | Наличие блокировки, исключающей возможность одновременного включения двух и более аппаратов, установленных в одной процедурной | Если в рентгенкабинете установлено несколько аппаратов для рентгеностоматологических исследований, то система включения анодного напряжения должна предусматривать возможность эксплуатации одновременно только одного аппарата | пп. 1.1 статьи 38 [1] п.110 [6] п. 139 [9] |  |  |  |
| 32 | Наличие знака радиационной опасности | Наличие знака радиационной опасности на входных дверях в процедурную, табло «не входить» бело-красного цвета, автоматически загорающееся при включении анодного напряжения (для рентгеностоматологических аппаратов допускается включение табло в ручном режиме) | статья 28 [1] пп. 45, 46 [9] п. 64 [10] |  |  |  |
|  | Наличие и работоспособность табло «не входить» |  |  |  |  |  |
| 33 | Отсутствие в процедурной рентгеновского кабинета оборудования, не относящегося к рентгенологическим исследованиям | В процедурной рентгеновского кабинета не допускается размещение оборудования, которое не включено в проект радиационного объекта, а также проведение работ, не относящихся к рентгенологическим исследованиям | п. 1.1. статьи 38 [1] п.76 [6] п. 33 [9] |  |  |  |
| 34 | Наличие легкодоступного устройства (кнопки) для аварийного отключения высокого напряжения | Рентгенодиагностический аппарат и (или) процедурная, в которой он размещен, должны предусматривать легкодоступное устройство (например, кнопку) для аварийного отключения высокого напряжения и запрета на его включение | п. 1.1. статьи 38 [1] п. 45 [6] п. 159 [9] |  |  |  |
| 35 | Обеспечение контроля за состоянием пациента | Для обеспечения возможности контроля за состоянием пациента должно быть предусмотрено смотровое окно и переговорное устройство громкоговорящей связи. Разрешается использовать телевизионную и другие видеосистемы | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 76 [6] п. 47 [9] |  |  |  |
| 36 | Регистрация неисправностей в контрольно-техническом журнале | Ежедневно, до начала работы персонал проводит проверку исправности оборудования с обязательной регистрацией выявленных неисправностей в контрольно-техническом журнале | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 58, приложение 9 [9] |  |  |  |
| 37 | Соблюдение требований по техническому обслуживанию, проверкам, ремонту и испытаниям систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности: Проведение технического обслуживания с установленной периодичностью и соблюдением методик и технической (эксплуатационной) документации на ИИИ (радиационные устройства). Недопущение внесения несанкционированных изменений в конструкцию ИИИ (радиационного устройства), в схемы и алгоритмы работы систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности | Для поддержания работоспособности систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности, и предотвращения их отказов должно осуществляться регулярное техническое обслуживание, проверки, ремонт и испытания систем и элементов, важных для безопасности. Указанные работы должны проводиться организациями, выполняющими работы и (или) оказывающими пользователям ИИИ услуги, которые могут оказать влияние на радиационную безопасность, по утвержденным методикам и технологиям (инструкциям, программам, графикам), разрабатываемым на основе проектной документации на ИИИ. Информация о выполненных работах и (или) оказываемых услугах должна оформляться документально. При эксплуатации ИИИ и проведении регулярных проверок, технического обслуживания, ремонта и испытаний систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности, не допускается вносить несанкционированные изменения в конструкцию ИИИ, в схемы и алгоритмы работы систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности | п. 1.1. статьи 38 [1] пп. 82, 83, 85 [6] |  |  |  |
| 38 | Наличие протокола испытаний эксплуатационных параметров рентгеностоматологического оборудования, проведенных организацией, аккредитованной и имеющей лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации на конкретный тип ИИИ | Результаты испытаний эксплуатационных параметров радиационных устройств оформляются протоколом | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 114 [6] пп. 134, 135 [9] |  |  |  |
| 39 | Соблюдение периодичности проведения испытаний эксплуатационных параметров рентгеностоматологического оборудования | Испытания эксплуатационных параметров радиационных устройств на соответствие требованиям, изложенным в технической и (или) эксплуатационной документации, а также обязательных для соблюдения ТНПА в области технического нормирования и стандартизации должны проводиться не реже одного раза в год, а также после ремонта, модернизации, замены комплектующих изделий УГИИ, влияющих на технические характеристики оборудования. | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 112, 113 [6] |  |  |  |
| 40 | Соблюдение объема проведения испытаний эксплуатационных параметров, включая измерение значения радиационного выхода рентгеновского излучателя | Измерение радиационного выхода рентгеновского излучателя является обязательным при проведении испытаний эксплуатационных параметров, если рентгеностоматологическое оборудование не оснащено измерителем произведения дозы на площадь | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 113 [6] приложение 25[9], техническая и (или) эксплуатационная документация |  |  |  |
| 41 | Соответствие испытанных эксплуатационных параметров требованиям, изложенным в технической и (или) эксплуатационной документации | Заключение о соответствии испытанных эксплуатационных параметров рентгеностоматологических аппаратов требованиям технической и (или) эксплуатационной документации составляется по результатам испытаний эксплуатационных параметров радиационного устройства | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 116 [6] |  |  |  |
| 42 | Поведение контроля качества ручного фотолабораторного процесса (для аппаратов, работающих с использованием рентгеновской пленки) | Ежедневное и ежемесячное проведение контроля качества ручного фотолабораторного процесса с фиксацией результатов в карте контроля качества фотолаборатории | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 110 [6] приложение 25 [9] [13] |  |  |  |
| 43 | Проведение контроля качества автоматического фотолабораторного процесса (для аппаратов, работающих с использованием рентгеновской пленки) | Ежедневное проведение контроля качества фотолабораторного процесса с фиксацией результата в контрольной карте качества проявочного процесса | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 110 [6] приложение 25 [9] [12] |  |  |  |
| 44 | Соблюдение срока эксплуатации применяемой рентгеновской пленки, усиливающих экранов (при наличии) | Неприменение рентгеновской пленки, усиливающих экранов рентгеновских кассет с истекшим сроком эксплуатации и своевременная их замена новыми | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 76, 110 [6] эксплуатационная документация |  |  |  |
| 45 | Применение рентгеностоматологического оборудования при истечении срока службы (при наличии) по решению комиссии о возможности его дальнейшей эксплуатации | Решение комиссии о возможности дальнейшей эксплуатации рентгеностоматологического оборудования принимается на основании проведения измерений технических и радиационных параметров | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 76 [6] п. 133[9] |  |  |  |
| 46 | Готовность к ликвидации радиационных аварий | Наличие инструкций по действиям персонала в аварийных ситуациях | п. 75 [6] п. 101, п. 4 приложения 1 [9] п. 251 [10] |  |  |  |
|  |  | Наличие системы оповещения (схемы информирования) о возникшей аварии | п. 5 статья 46 [1] п. 82 [6] п. 250 [10] |  |  |  |
| 47 | Наличие средств обеспечения ликвидации последствий радиационной аварии | Наличие и доступность в любое время суток средств пожаротушения, средств оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии, аппаратуры связи и оповещения об аварии и т.д. | п. 5 статья 46 [1] п.245 [10] |  |  |  |
| 48 | Наличие случаев радиационных аварий, инцидентов и соблюдение требований по их расследованию | Радиационные аварии, инциденты подлежат учету и расследованию в установленном порядке | пп. 2, 3 статьи 47 [1] п.88 [6] п.260 [10] |  |  |  |
| 49 | Своевременное устранение нарушений в области обеспечения радиационной безопасности | Уведомление об устранении нарушений в установленные сроки должно направляться в регулирующий орган в области обеспечения радиационной безопасности, выдавший предписание | п. 1.11 статьи 38 [1] п.10 [2] |  |  |  |

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия, должность представителя Госатомнадзора) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия, должность представителя пользователя ИИИ) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

- Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 «О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 168.

- Инструкция о порядке ведения и использования радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источника ионизирующего излучения» от 29 июля 2020 г. № 443.

- Инструкция о критериях отнесения источников ионизирующего излучения к категориям по степени радиационной опасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 января 2021 г. № 4.

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42.

- Инструкция о порядке учета и контроля источников ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 апреля 2020 г. № 16.

- Инструкция о порядке обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 18.

- Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 223.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 137.

- Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110.

- Инструкция по применению «Контроль качества автоматического фотолабораторного процесса в рентгенодиагностике», утвержденная первым заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь от 29 сентября 2003 г. № 106-0903.

- Инструкция по применению «Контроль качества ручного фотолабораторного процесса в рентгенодиагностике», утвержденная первым заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г. № 176-1202.

- Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175.

- Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 августа 2021 г. № 881.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности», утвержденное приказом Госатомнадзора от 5 августа 2020 г. № 44.