Приложение 8

к приказу начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

от 19.06.2024 № 42

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Департамент по ядерной и радиационной безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №________

| для использования при осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки , при планировании проверки , иное _________________________

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая , внеплановая 

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

| Дата начала заполнения чек- листа | Дата завершения заполнения чек- листа | Дата направления чек-листа |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учетный номер плательщика  Наименование пользователя источников ионизирующего излучения ______________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Место нахождения пользователя источников ионизирующего излучения __________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) пользователя источников ионизирующего излучения: Ответственный за радиационную безопасность ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Ответственный за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ С УСКОРЯЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 100 кВ И НИЖЕ, В СТОМАТОЛОГИИ

Перечень радиационных объектов ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Перечень имеющихся ИИИ:

| № п/п | Тип (модель) ИИИ | Заводской номер ИИИ | Год выпуска ИИИ | Ускоряющее напряжение ИИИ, кВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Пояснение | Ссылки на требования, установленные в нормативных правовых актах, в том числе, технических нормативных правовых актах, локальных правовых актах | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение требований по постановке на учет (снятию с учета) ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ (далее – единая система) | Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь ИИИ обязан в 15-дневный срок до начала (со дня окончания) обращения с ИИИ направить уведомление в Госатомнадзор. При изменении реквизитов (наименование, ведомственная подчиненность, место нахождения, учетный номер плательщика и др.), а также изменении и (или) дополнении информации об ИИИ (заводской номер и др.) пользователь ИИИ направляет письмо в Госатомнадзор с измененными (дополненными) данными не позднее 15 дней со дня изменения и (или) дополнения информации | п. 2 статьи 31, п.1.13 статьи 38 [1] пп. 4, 8, 10, 12, 14 [9] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий поставки ИИИ | Пользователь ИИИ до начала поставки ИИИ должен обратиться за государственной регистрацией типа ИИИ либо удостовериться, что государственная регистрация данного типа ИИИ осуществлена ранее. ИИИ поставляются при наличии заказ-заявки на поставку ИИИ, согласованной в установленном законодательством об административных процедурах порядке | п. 1.12 статьи 38 [1] п. 7 [5] п. 60 [8] |  |  |  |
|  | Наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ | На этапе поставки ИИИ и далее в ходе его эксплуатации должно быть обеспечено наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ на одном из официальных государственных языков Республики Беларусь | п. 1,1 статьи 38 [1] пп. 61, 86 [8] |  |  |  |
|  | Учет ИИИ в приходно-расходном журнале учета ИИИ | Все поступившие в организацию ИИИ должны учитываться в приходно-расходном журнале учета ИИИ в соответствии с установленной формой | пп. 1, 4 статьи 31, п.1.14 статьи 38 [1] п.64 [8] п. 20, приложение 9 [9] |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации ИИИ | Пользователь ИИИ обязан обеспечить проведение ежегодной инвентаризации ИИИ. Инвентаризация ИИИ проводится комиссией, назначенной приказом руководителя организации. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации (прекращения деятельности) пользователя, полного прекращения работ с ИИИ, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению пользователя проводится внеочередная инвентаризация ИИИ | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 75 [8] пп. 22, 23, 24 [9] |  |  |  |
|  | Обеспечение условий сохранности ИИИ, исключение возможности несанкционированного доступа к ним и бесконтрольного использования | При поставке ИИИ, получении его пользователем ИИИ и далее при обращении с ИИИ должны быть обеспечены такие условия поставки, получения ИИИ и обращения ИИИ, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 62 [8] п. 76 [13] |  |  |  |
|  | Наличие мероприятий по формированию и поддержанию на должном уровне культуры безопасности | Культура безопасности формируется и поддерживается посредством: - подбора и обеспечения необходимого уровня квалификации работников, занятых в сферах деятельности, влияющих на безопасность ИИИ; - соблюдения дисциплины при обязательном распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - разработки и (или) соблюдения применяемых методик и технологий, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта; - понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность ИИИ и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований должностных инструкций, технологических инструкций и регламентов, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности; - понимания каждым работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного | п. 2 статьи 38 [1] п. 13 [8] |  |  |  |
|  | Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | Устанавливается пользователем ИИИ. Пользователь ИИИ обязан организовать и осуществлять производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности | пп. 1, 4 статьи 36, п. 1.3 статьи 38 [1] пп. 73, 74, 75 [8] [21] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
|  | Наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, или лица, ответственного за радиационную безопасность | Структурное подразделение, ответственное за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, лицо, ответственное за радиационную безопасность, подчиняется непосредственно руководителю пользователя ИИИ или руководителю обособленного подразделения пользователя ИИИ | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п.73 [8] [21] |  |  |  |
|  | Наличие лиц, ответственных: - за радиационный контроль; - за учет, хранение и выдачу ИИИ; - за техническое состояние ИИИ | Назначаются приказом по организации | п. 1.3 статьи 36 [1] п. 73 [8] [21] |  |  |  |
|  | Наличие документально определенного перечня лиц, отнесенных к категории «персонал» | Перечень лиц, отнесенных к категории «персонал» и допущенных к работе с ИИИ, должен быть документально определен и утвержден | п. 2 статьи 38 [1] пп. 57, 73 [8] п. 148 [12] |  |  |  |
|  | Соблюдение установленного порядка допуска работников (персонала) к работе с ИИИ | К работе с ИИИ допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с ИИИ, а также прошедшие обучение, оценку знаний по вопросам радиационной безопасности и инструктаж по охране труда, включающий вопросы обеспечения радиационной безопасности | пп. 1.9, 1.10 статьи 38 [1] пп. 56, 58, 59 [8] пп. 5, 13, 16 [10] п. 12.3 [21] |  |  |  |
|  | Наличие должностных инструкций работникам (персоналу) | В должностных инструкциях должны быть отражены, в том числе, обязанности работников (персонала) в области обеспечения радиационной безопасности | п.75 [8] п. 36 [13] |  |  |  |
|  | Проведение перед допуском к работе и периодически инструктажа персонала по охране труда, включающего вопросы обеспечения радиационной безопасности | Результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте, повторного (не реже двух раз в год), внепланового, целевого инструктажа, стажировки отдельно по каждому работающему регистрируются в журнале регистрации инструктажа по охране труда (включая вопросы радиационной безопасности) | п.2 статьи 38 [1] п. 59 [8] глава 3 [17] |  |  |  |
|  | Соблюдение порядка создания и работы комиссии по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности (при необходимости) | Состав комиссии организации, а также регламент ее работы определяются локальными правовыми актами организации. Председателем комиссии организации (структурного подразделения организации) назначается руководитель либо заместитель руководителя организации (структурного подразделения организации), к которому предъявляются требования по обучению и проверке (оценке) знаний. В состав комиссии организации (структурного подразделения организации) входят руководители подразделений, работники (персонал) которых подлежат проверке (оценке) знаний. Комиссии правомочны проводить заседания и принимать решения при участии в их работе не менее трех членов, включая председателя комиссии или лица, его замещающего. | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 8-10 [10] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение работниками (персоналом), выполняющими работы с ИИИ первой-четвертой категории по степени радиационной опасности, обучения, проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности | Перед допуском к работе с ИИИ персонал должен пройти обучение безопасному выполнению работ с ИИИ (радиационным устройством) во всех режимах, а также выполнению действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагированию в случае радиационной аварии и радиационного инцидента, а также проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности не реже одного раза в год. Результаты проверки (оценки) знаний работников, направленных организацией для проведения проверки (оценки) знаний в комиссии Госатомнадзора, учреждения образования (структурного подразделения учреждения образования), организации соответствующего профиля деятельности, учитываются при принятии решения о допуске таких работников к аналогичным работам и (или) услугам в иных организациях | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [8] п. 5, 13, 25 [10] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение ответственным за радиационную безопасность или работниками и руководителем структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, за радиационный контроль, за техническое состояние ИИИ пользователя ИИИ первой-четвертой категории по степени радиационной опасности, а также работниками, входящими в состав комиссии организации по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности, обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности | Обучение по вопросам радиационной безопасности проводится до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в пять лет. Проверка (оценка) знаний по вопросам радиационной безопасности проводится по итогам обучения до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в три года в комиссии учреждения образования или Госатомнадзора | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 19 [12] пп. 4, 12, 13 [10] |  |  |  |
|  | Система радиационного контроля | Система радиационного контроля должна определять виды и объем радиационного контроля, перечень необходимых средств измерений и вспомогательного оборудования с учетом технической (эксплуатационной) документации на ИИИ. | п. 3 статьи 41 [1] пп. 73, 78, 93, 94 [8] пп. 26-31 [13] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение | Наличие протоколов радиационного контроля |  |  |  |  |
|  | Организация учета и контроля индивидуальных доз облучения персонала и информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и о величине полученных доз облучения | Пользователь ИИИ обеспечивает учет доз облучения на объектовом уровне. Индивидуальная доза облучения должна вноситься в карточку учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с ИИИ | статья 32, пп. 1.4, 1.5 статьи 38 [1] п. 17 [5] п.75 [8] пп. 188, 192, 193 [13] пп. 8-13[14] |  |  |  |
|  | Использование надлежащим образом средств измерения для проведения радиационного контроля | Средства радиационного контроля должны: - поддерживаться в технически исправном состоянии (в том числе посредством организации и проведения технического обслуживания и ремонта), | п. 2 статьи 38 [1] п.79 [8] п. 18 [12] |  |  |  |
|  |  | - своевременно проходить периодическую (не реже 1 раза в год) метрологическую поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений (в т.ч. иметь действующее свидетельство о государственной поверке) | п. 2 статьи 38 [1] п.79 [8] п. 33 [13] |  |  |  |
|  |  | - применяться по назначению | п. 2 статьи 38 [1] п. 33 [13] |  |  |  |
|  | Реализация принципа оптимизации обеспечения радиационной безопасности | Граничные дозы устанавливаются с целью соблюдения принципа оптимизации. Значения граничных доз профессионального облучения устанавливаются таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровня облучения до возможно низкого уровня с учетом радиационной обстановки на объекте и уровнях доз облучения персонала (прогнозируемых и (или) фактических) | пп. 1, 2 статьи 20, п. 1.5 статьи 37, пп. 1.1, 1.7 статьи 38 [1] пп. 6, 10,13-15, 22, 23 [18] |  |  |  |
|  | Наличие радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ за прошедший год и соответствие его содержания требованиям [6] и фактической ситуации | Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется пользователем ИИИ на основе данных производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности и радиационного контроля. Результаты такой оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ | пп. 1-3 статьи 37, п. 1.15 статьи 38 [1] [6] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ и (или) документа, определяющего порядок выполнения работ и (или) оказания услуг с учетом технической (эксплуатационной) документации на радиационные устройства | Инструкции должны содержать порядок проведения работ, контроля, учета ИИИ, содержания помещений, меры индивидуальной защиты, меры радиационной безопасности при пусконаладочных работах с ИИИ | п. 1.1. статьи 38 [1] п. 75 [8] п. 35 [13] |  |  |  |
|  | Наличие проектной документации на радиационный объект с установленным рентгенодиагностическим аппаратом | Проектная документация на радиационный объект, акты освидетельствования скрытых работ должны храниться на протяжении всего срока эксплуатации и срока вывода из эксплуатации РО и ИИИ | пп. 1, 3 статья 30 [1] п. 86 [8] п. 3 приложения 1, п. 137 [12] п. 8.1 [19] приложение Л [20] пп. 5.8, 8.1 [21] |  |  |  |
|  | Наличие актов освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие радиационного объекта проектной документации |  |  |  |  |  |
|  | Наличие набора передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты персонала и пациентов | В рентгеностоматологическом кабинете должны быть следующие средства защиты персонала и пациентов: - большая защитная ширма со смотровым окном (при размещении пульта управления и процедурной в одном помещении и отсутствии между ними стационарных средств защиты); - фартук защитный односторонний легкий (для персонала), воротник защитный (для персонала); - фартук защитный стоматологический (для пациента) или накидка (пелерина) защитная и передник для защиты гонад (для пациента) . | п. 1.1. статьи 38 [1] п.110 [8] п. 146, приложение 28 [12] |  |  |  |
|  | Соблюдение периодичности проверки защитной эффективности и других эксплуатационных параметров передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты | Проверяются аккредитованными испытательными лабораториями и центрами с периодичностью не реже 1 раза в 2 года (если иная периодичность не установлена изготовителем (производителем) средств радиационной защиты) Защитная эффективность передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты не должна быть меньше значений, указанных в [12] Эксплуатация средств радиационной защиты с механическими повреждениями запрещается | п. 1.2, статьи 38 [1] п.111 [8] приложения 19, 20 [12] |  |  |  |
|  | Соответствие защитной эффективности и других эксплуатационных параметров передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты требованиям законодательства |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие механических повреждений передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты |  |  |  |  |  |
|  | Применение средств радиационной защиты персонала и пациентов при проведении рентгеностоматологических исследований | При проведении рентгеностоматологических исследований персонал должен обеспечить применение средств радиационной защиты пациента с целью поддержания на возможном низком уровне его индивидуальной дозы облучения. В случае необходимости нахождения персонала в процедурной при проведении рентгеностоматологических исследований и отсутствии средств стационарной защиты, для защиты персонала применяется защитная ширма | п. 1 статьи 33 [1] пп. 81, 110 [8] пп. 137, 146, приложение 28 [12] пп. 218, 219 [13] |  |  |  |
|  | Наличие блокировки, исключающей возможность одновременного включения двух и более аппаратов, установленных в одной процедурной | Если в рентгенкабинете установлено несколько аппаратов для рентгеностоматологических исследований, то система включения анодного напряжения должна предусматривать возможность эксплуатации одновременно только одного аппарата | пп. 1.1 статьи 38 [1] п.110 [8] п. 139 [12] |  |  |  |
|  | Наличие знака радиационной опасности | На входных дверях в процедурную должен быть размещен знак радиационной опасности и название помещения. | статья 28 [1] п. 45 [12] п. 64 [13] |  |  |  |
|  | Наличие и работоспособность табло «не входить» | У входа в процедурную кабинета рентгенодиагностики, флюорографии и в комнату управления кабинета рентгенотерапии на высоте 1,6 - 1,8 м от пола или над дверью должно размещаться световое табло (сигнал) «Не входить!» бело-красного цвета, автоматически загорающееся при включении анодного напряжения (для рентгеностоматологических аппаратов допускается включение табло в ручном режиме) | п. 1.1. статьи 38 [1] п. 110 [8] п. 46 [12] |  |  |  |
|  | Отсутствие в процедурной рентгеновского кабинета оборудования, не относящегося к рентгенологическим исследованиям | В процедурной рентгеновского кабинета не допускается размещение оборудования, которое не включено в проект радиационного объекта, а также проведение работ, не относящихся к рентгенологическим исследованиям | п. 1.1. статьи 38 [1] пп.76, 77 [8] п. 33 [12] |  |  |  |
|  | Наличие легкодоступного устройства (кнопки) для аварийного отключения высокого напряжения | Рентгенодиагностический аппарат и (или) процедурная, в которой он размещен, должны предусматривать легкодоступное устройство (например, кнопку) для аварийного отключения высокого напряжения и запрета на его включение | п. 1.1. статьи 38 [1] п. 45 [8] п. 159 [12] |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля за состоянием пациента | Для обеспечения возможности контроля за состоянием пациента должно быть предусмотрено смотровое окно и переговорное устройство громкоговорящей связи. Разрешается использовать телевизионную и другие видеосистемы | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 76 [8] п. 47 [12] |  |  |  |
|  | Соблюдение критериев радиационной безопасности для аппаратов рентгеновских медицинских диагностических | Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме не более 1 мЗв/ч (требования предъявляются для ситуаций, связанных с производством аппаратов рентгеновских медицинских диагностических) | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 61, п. 1 таблицы 46 [4] |  |  |  |
|  |  | Обязательное наличие устройства по регистрации параметров для оценки доз пациентов (распространяется на аппараты и компьютерные томографы, вводимые в эксплуатацию) |  |  |  |  |
|  | Регистрация неисправностей в контрольно-техническом журнале | Ежедневно, до начала работы персонал проводит проверку исправности оборудования с обязательной регистрацией выявленных неисправностей в контрольно-техническом журнале | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [8] п. 58, приложение 9 [12] |  |  |  |
|  | Проведение технического обслуживания с установленной периодичностью и соблюдением методик и технической (эксплуатационной) документации на ИИИ (радиационные устройства). Недопущение внесения несанкционированных изменений в конструкцию ИИИ (радиационного устройства). | Информация о выполненных работах по техническому обслуживанию, проверкам, ремонту и испытаниям ИИИ должна оформляться документально (с отражением конкретных мероприятий в рамках выполненного объема обслуживания). Указанные работы должны проводиться организациями, выполняющими работы и (или) оказывающими пользователям ИИИ услуги, которые могут оказать влияние на радиационную безопасность, по утвержденным методикам и технологиям (инструкциям, программам, графикам), разрабатываемым на основе проектной документации на ИИИ, и имеющими специальное разрешение (лицензию) МЧС на право выполнения данных видов работ. При эксплуатации ИИИ и проведении технического обслуживания, ремонта ИИИ не допускается вносить несанкционированные изменения в конструкцию ИИИ. | п. 1.1. статьи 38 [1] пп. 82, 83, 85 [8] п. 11 приложения 1 [2] пп. 6, 7 приложения 1 [7] |  |  |  |
|  | Наличие протокола испытаний эксплуатационных параметров рентгеностоматологического оборудования, проведенных организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации на конкретный тип ИИИ | По результатам испытаний эксплуатационных параметров УГИИ медицинского назначения организацией, их проводившей, должен быть оформлен протокол, а также должно быть составлено заключение о соответствии испытанных эксплуатационных параметров УГИИ требованиям технической и (или) эксплуатационной документации | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 114 [8] п. 134 [12] п. 11 приложения 1 [2] п.7 приложения 1 [7] |  |  |  |
|  | Соблюдение периодичности проведения испытаний эксплуатационных параметров рентгеностоматологического оборудования | Испытания эксплуатационных параметров радиационных устройств на соответствие требованиям, изложенным в технической и (или) эксплуатационной документации, а также обязательных для соблюдения ТНПА в области технического нормирования и стандартизации должны проводиться не реже одного раза в год, а также после ремонта, модернизации, замены комплектующих изделий УГИИ, влияющих на технические характеристики оборудования | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 112, 113 [8] |  |  |  |
|  | Соблюдение объема проведения испытаний эксплуатационных параметров, включая измерение значения радиационного выхода рентгеновского излучателя | Измерение радиационного выхода рентгеновского излучателя является обязательным при проведении испытаний эксплуатационных параметров, если рентгеностоматологическое оборудование не оснащено измерителем произведения дозы на площадь | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 112, 113 [8] приложение 25[12], техническая и (или) эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Соответствие испытанных эксплуатационных параметров требованиям, изложенным в технической и (или) эксплуатационной документации | Заключение о соответствии испытанных эксплуатационных параметров рентгеностоматологических аппаратов требованиям технической и (или) эксплуатационной документации составляется по результатам испытаний эксплуатационных параметров радиационного устройства | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 114 [8] |  |  |  |
|  | Поведение контроля качества ручного фотолабораторного процесса (для аппаратов, работающих с использованием рентгеновской пленки) | Ежедневное и ежемесячное проведение контроля качества ручного фотолабораторного процесса с фиксацией результатов в карте контроля качества фотолаборатории | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 110 [8] приложение 25 [12] [16] |  |  |  |
|  | Проведение контроля качества автоматического фотолабораторного процесса (для аппаратов, работающих с использованием рентгеновской пленки) | Ежедневное проведение контроля качества фотолабораторного процесса с фиксацией результата в контрольной карте качества проявочного процесса | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 110 [8] приложение 25 [12] [15] |  |  |  |
|  | Соблюдение срока эксплуатации применяемой рентгеновской пленки, усиливающих экранов (при наличии) | Неприменение рентгеновской пленки, усиливающих экранов рентгеновских кассет с истекшим сроком эксплуатации и своевременная их замена новыми | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 76, 110 [8] эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Применение рентгеностоматологического оборудования при истечении срока службы (при наличии) по решению комиссии о возможности его дальнейшей эксплуатации | Решение комиссии о возможности дальнейшей эксплуатации рентгеностоматологического оборудования принимается на основании проведения измерений технических и радиационных параметров | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 76 [8] п. 133 [12] |  |  |  |
|  | Готовность к ликвидации радиационных аварий | Наличие инструкций по действиям персонала при радиационных авариях | п. 75 [8] п. 101 [12] пп. 248, 251 [13] |  |  |  |
|  | Наличие случаев радиационных аварий, радиационных инцидентов и соблюдение требований по их расследованию | Подлежат обязательному расследованию и регистрации в установленном порядке | пп. 2, 3 статьи 47 [1] п.88 [8] п.260 [13] [11] |  |  |  |
|  | Своевременное устранение нарушений в области обеспечения радиационной безопасности | Уведомление об устранении нарушений в установленные в акте проверки, предписании об устранении нарушений сроки должно направляться в Госатомнадзор | п. 1.11 статьи 38 [1] пп.10, 14 [3] |  |  |  |

| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия, должность представителя Госатомнадзора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |

| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (инициалы, фамилия, должность представителя пользователя ИИИ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, в том числе, технических нормативных правовых актов,

локальных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

- Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 «О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 (с учетом изменений, внесенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022 г. № 829).

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 168.

- Инструкция о порядке ведения и использования радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источника ионизирующего излучения» от 29 июля 
2020 г. № 443.

- Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 ноября 2023 г. 
№ 59 «О регулировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения».

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42.

- Инструкция о порядке учета и контроля источников ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 апреля 2020 г. № 16.

- Инструкция о порядке обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 18.

- Инструкция о порядке организации расследования аварий, катастроф, бедствий, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 29 июля 2008 г. № 80.

- Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г. 
№ 223.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 137.

- Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110.

- Инструкция по применению «Контроль качества автоматического фотолабораторного процесса в рентгенодиагностике», утвержденная первым заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь от 29 сентября 2003 г. № 106-0903.

- Инструкция по применению «Контроль качества ручного фотолабораторного процесса в рентгенодиагностике», утвержденная первым заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г. № 176-1202.

- Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175.

- Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 августа 2021 г. № 881.

- Строительные нормы Республики Беларусь СН 3.02.13-2020 «Радиационные объекты», утвержденные постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 95.

- Строительные нормы СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации», утвержденные постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 9 июня 2023 г. № 57.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности», утвержденное приказом Госатомнадзора от 5 августа 2020 г. № 44.