Приложение 5

к приказу начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

от 19.06.2024 № 42

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Департамент по ядерной и радиационной безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №________

| для использования при осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки (, при планировании проверки (, иное _________________________

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая (, внеплановая (

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

| Дата начала заполнения чек- листа | Дата завершения заполнения чек- листа | Дата направления чек-листа |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учетный номер плательщика ((((((((( Наименование пользователя источников ионизирующего излучения ______________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Место нахождения пользователя источников ионизирующего излучения __________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) пользователя источников ионизирующего излучения: Ответственный за радиационную безопасность ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Ответственный за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ С УСКОРЯЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 100 кВ И НИЖЕ

(кроме радиационных устройств медицинского назначения)

Перечень радиационных объектов ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вид, характер и место проведения работ с ИИИ: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Перечень имеющихся устройств, генерирующих рентгеновское излучение (далее – УГИИ) с ускоряющим напряжением 100 кВ и ниже*:

| НЭРИ |
| --- |
| № п/п | Тип (модель) УГИИ | Заводской номер УГИИ | Год выпуска УГИИ | Ускоряющее напряжение УГИИ, кВ | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| НРИ |
| № п/п | Тип (модель) УГИИ | Заводской номер УГИИ | Год выпуска УГИИ | Ускоряющее напряжение УГИИ, кВ | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

* – в число таких устройств входят:

- источники низкоэнергетического излучения – устройства, генерирующие низкоэнергетическое рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ, в т.ч. установки рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа, рентгенофлуоресцентные анализаторы, рентгеновские микроскопы, микрозонды и микроанализаторы, рентгеновские уровнемеры, плотномеры, толщиномеры 
(далее – НЭРИ),

- источники неиспользуемого рентгеновского излучения – приборы, устройства, аппараты и установки, генерирующие рентгеновское излучение, возникающее внутри электровакуумных приборов, электронно-лучевых, ионно-плазменных и других установок (в т.ч. для плавления, сварки и других видов электронной обработки металлов), электронных микроскопов, высоковольтных электронных ламп, катодно-лучевых осциллографов в результате торможения ускоренных электрическим полем электронов на электродах, на обрабатываемых или исследуемых материалах и на других металлических или содержащих соединения тяжелых элементов деталях и являющееся побочным, т. е. не связанным с назначением этих приборов и установок (далее – НРИ).

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Пояснение | Ссылки на требования, установленные в нормативных правовых актах, в том числе, технических нормативных правовых актах, локальных правовых актах | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение требований по постановке на учет (снятию с учета) ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ (далее – единая система) | Учету в единой системе подлежат ИИИ, если максимальное напряжение на рентгеновской трубке более 5 кВ либо максимальная энергия генерируемого излучения более 5 кэВ. Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь направляет в Госатомнадзор уведомление о постановке на учет (снятии с учета) ИИИ в единой системе в Госатомнадзор в 15-дневный срок до начала (со дня окончания) обращения с ИИИ. При направлении уведомления о снятии с учета ИИИ в единой системе пользователь прилагает копию документа, подтверждающего утилизацию или передачу ИИИ. При изменении реквизитов (наименование, ведомственная подчиненность, место нахождения, учетный номер плательщика и др.), а также изменении и (или) дополнении информации об ИИИ (заводской номер, номер и дата паспорта и др.) пользователь направляет письмо в Госатомнадзор с измененными (дополненными) данными не позднее 15 дней со дня изменения и (или) дополнения информации | п. 2 статьи 31, п. 1.13 статьи 38 [1] пп. 4, 8, 10, 12, 14 [7] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий поставки ИИИ | Пользователь ИИИ до начала поставки ИИИ должен обратиться за государственной регистрацией типа ИИИ либо удостовериться, что государственная регистрация данного типа ИИИ осуществлена ранее ИИИ поставляются при наличии заказ-заявки на поставку ИИИ, согласованной в установленном законодательством об административных процедурах порядке | п. 1.12 статьи 38 [1] п. 60 [6] п. 7 [4] |  |  |  |
|  | Учет ИИИ в приходно-расходном журнале учета ИИИ | Все поступившие в организацию ИИИ должны учитываться в приходно-расходном журнале учета ИИИ в соответствии с установленной формой | пп. 1, 4 статьи 31, п. 1.14 статьи 38 [1] п. 64 [6] п. 20, приложение 9 [7] |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации ИИИ | Пользователь ИИИ обязан обеспечить проведение ежегодной инвентаризации ИИИ. Инвентаризация ИИИ проводится комиссией, назначенной приказом руководителя организации. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации (прекращения деятельности) пользователя ИИИ, полного прекращения работ с ИИИ, установления факта хищения ИИИ, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению пользователя ИИИ проводится внеочередная инвентаризация ИИИ | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [6] пп. 22, 23, 24 [7] |  |  |  |
|  | Обеспечение условий сохранности ИИИ, исключение возможности несанкционированного доступа к ним и бесконтрольного использования | При поставке ИИИ, получении его пользователем ИИИ и далее при обращении с ИИИ должны быть обеспечены такие условия поставки, получения ИИИ и обращения с ИИИ, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 62 [6] п. 76 [11] |  |  |  |
|  | Наличие схем размещения ИИИ | В организациях, в которых имеются установки рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа, предназначенные для прецизионных измерений, должна быть схема их размещения | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 41 [10] |  |  |  |
|  | Наличие схемы размещения мобильных радиационных устройств для каждого помещения (отведенного места) для хранения | Мобильные радиационные устройства должны храниться в специально оборудованных для этого помещениях (отведенных местах) хранения, определенных пользователем ИИИ. Для каждого помещения (отведенного места) хранения должна быть составлена схема размещения в них мобильных радиационных устройств. Копия схемы размещения должна быть расположена на видном месте (на стене (двери) помещения для хранения или ограждающей конструкции отведенного места для хранения) | п. 1.14 статьи 38 [1] пп. 89, 90 [6] |  |  |  |
|  | Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | Устанавливается пользователем ИИИ. Пользователь ИИИ обязан организовывать и осуществлять производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности | пп. 1, 4 статьи 36, п. 1.3 статьи 38 [1] пп. 73, 74, 75 [6] [14] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
|  | Наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля, или лица, ответственного за радиационную безопасность | Структурное подразделение, ответственное за осуществление производственного контроля, лицо, ответственное за радиационную безопасность, подчиняются непосредственно руководителю пользователя ИИИ или руководителю обособленного подразделения пользователя ИИИ, в ведении которого находится радиационный объект. | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п. 73 [6] |  |  |  |
|  | Наличие лиц, ответственных: - за радиационный контроль; - за учет, хранение и выдачу ИИИ; - за техническое состояние ИИИ | Назначаются приказом по организации либо указываются в Порядке организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | п. 1.3 статьи 38 [1] п. 73 [6] п. 34 [11] [14] |  |  |  |
|  | Наличие документально определенного перечня лиц, отнесенных к категории «персонал» (при необходимости) | Перечень лиц, отнесенных к категории «персонал» и допущенных к работе с ИИИ, должен быть документально определен | п. 2 статьи 38 [1] пп. 57, 73 [6] |  |  |  |
|  | Соблюдение установленного порядка допуска работников (персонала) к работе с ИИИ (при наличии персонала) | К работе с ИИИ допускаются лица: - удовлетворяющие квалификационным требованиям (требования к количеству, составу и квалификации персонала устанавливаются локальными правовыми актами и (или) организационно-распорядительными документами пользователя ИИИ, в частности главой 3 Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности); - прошедшие инструктаж по охране труда, включающий вопросы обеспечения радиационной безопасности в порядке, установленном законодательством об охране труда | п. 1.2 статьи 38 [1] пп. 56, 58, 59 [6] п. 12.3 [14] |  |  |  |
|  | Наличие должностных инструкций работникам (персоналу) (при наличии персонала) | В должностных инструкциях должны быть отражены, в том числе, обязанности работников (персонала) в области обеспечения радиационной безопасности | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 36 [11] |  |  |  |
|  | Проведение перед допуском к работе и периодически инструктажа персонала по вопросам обеспечения радиационной безопасности (при наличии персонала) | Результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте, повторного (не реже двух раз в год), внепланового, целевого инструктажа c регистрацией в журнале регистрации инструктажа по охране труда (включая вопросы радиационной безопасности) | п. 2 статьи 38 [1] п. 59 [6] глава 3 [13] |  |  |  |
|  | Наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ | На этапе поставки ИИИ и далее в ходе его эксплуатации должно быть обеспечено наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ на одном из официальных государственных языков Республики Беларусь | п. 2 статьи 38 [1] пп. 61, 86 [6] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по действиям персонала при радиационных авариях | Отражает порядок действий персонала в случае радиационной аварии | п. 75 [6] пп. 248, 251 [11] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ и (или) документа, определяющего порядок выполнения работ и (или) оказания услуг с учетом технической (эксплуатационной) документации на радиационные устройства | Инструкции должны содержать порядок проведения работ, контроля, учета, хранения и выдачи ИИИ, содержания помещений, меры индивидуальной защиты, меры радиационной безопасности при пусконаладочных работах с ИИИ | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 35 [11] |  |  |  |
|  | Наличие радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ за прошедший год и соответствие его содержания требованиям [5] | Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется пользователем ИИИ на основе данных производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности и радиационного контроля. Результаты такой оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ | пп. 1-3 статьи 37, п. 1.15 статьи 38 [1], [5] |  |  |  |
|  | Наличие мероприятий по формированию и поддержанию на должном уровне культуры безопасности | Культура безопасности формируется и поддерживается посредством: - подбора и обеспечения необходимого уровня квалификации работников, занятых в сферах деятельности, влияющих на безопасность ИИИ; - соблюдения дисциплины при обязательном распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - разработки и (или) соблюдения применяемых методик и технологий, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта; - понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность ИИИ и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований должностных инструкций, технологических инструкций и регламентов, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности; - понимания каждым работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного | п. 2 статьи 38 [1] п. 13 [6] |  |  |  |
|  | Своевременное устранение нарушений в области обеспечения радиационной безопасности | Уведомление об устранении нарушений в установленные в акте проверки, предписании об устранении нарушений сроки должно направляться в Госатомнадзор | п. 1.11 статьи 38 [1] пп. 10, 14 [3] |  |  |  |
|  | Соответствие конструкционной защиты источника НЭРИ требованиям ТНПА | Мощность дозы излучения: на расстоянии 0,1 м от поверхности конструкционной защиты в любой доступной точке не должна превышать 3 мкЗв/ч; на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса видеоконтрольного устройства телевизионной системы не должна превышать 1 мкЗв/ч | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 110 [6] п. 25 [10] п. 59, табл. 44 [2] |  |  |  |
|  | Соответствие конструкционной защиты источника НРИ требованиям ТНПА | Мощность дозы излучения на расстоянии 0,1 м от любой доступной точки поверхности установки (аппарата) не должна превышать 1,0 мкЗв/ч | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 110 [6] п. 22 [9] п. 59, табл. 44 [2] |  |  |  |
|  | Наличие соответствующей радиационной защиты смотровых окон (для источников НЭРИ) | Менее 3 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 110 [6] п. 29 [10] |  |  |  |
|  | Наличие защитной блокировки (для источников НЭРИ) | Дверцы шкафов (блоков), в которых размещаются высоковольтные электровакуумные приборы, должны быть оборудованы защитной блокировкой, отключающей высокое напряжение при открывании дверцы | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 43 [6] п. 31 [10] |  |  |  |
|  | Наличие защитной блокировки (для источников НРИ) | Двери камер, шкафов (блоков), съемные экраны (кожухи) установок, в которых размещены источники НРИ, должны быть оборудованы защитной блокировкой, отключающей высокое напряжение при открывании двери, снятии экрана | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 43 [6] п. 32 [9] |  |  |  |
|  | Наличие сигнализации | Конструкцие должна быть предусмотрена звуковая и (или) световая сигнализация, включающаяся одновременно с подачей высокого напряжения | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 44 [6] |  |  |  |
|  | Защита от неиспользуемого рентгеновского излучения | Мощность дозы излучения от УГИИ, при работе которых возникает сопутствующее неиспользуемое рентгеновское излучение, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от любой внешней поверхности устройства. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 48 [6] |  |  |  |
|  | Обозначение знаками радиационной опасности | Наличие знака радиационной опасности на кожухе рентгеновского излучателя. На дверях помещений, в которых размещены ИИИ, указывается их назначение и знак радиационной опасности | п. 1 статьи 28 [1] п. 50 [9] п. 26, 45 [10] |  |  |  |
|  | Проведение технического обслуживания с установленной периодичностью и соблюдением методик и технической (эксплуатационной) документации на ИИИ (радиационные устройства). | Информация о выполненных работах по техническому обслуживанию, проверкам, ремонту и испытаниям ИИИ должна оформляться документально (с отражением конкретных мероприятий в рамках выполненного объема обслуживания). Не реже одного раза в год источники НЭРИ подвергаются техническому осмотру и электротехническим испытаниям на соответствие технических параметров и параметров радиационной безопасности требованиям, изложенным в технической и эксплуатационной документации на источник НЭРИ | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 85 [6] п. 33 [10] |  |  |  |
|  | Контроль эффективности конструкционной защиты установок НРИ | Контроль эффективности конструкционной защиты установок проводится при максимальных значениях напряжения и анодного тока перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 2 года и после внесения изменений в конструкцию ИИИ | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 71, 72 [9] п. 53 [10] |  |  |  |
|  | Использование надлежащим образом средств измерения для проведения радиационного контроля | Средства радиационного контроля должны поддерживаться в технически исправном состоянии (в том числе посредством организации и проведения технического обслуживания и ремонта), а также своевременно проходить периодическую метрологическую поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений (в т.ч. иметь действующее свидетельство о государственной поверке) | п. 2 статьи 38 [1] п. 79 [6] п. 33 [11] |  |  |  |
|  | Система радиационного контроля | Система радиационного контроля должна определять виды и объем радиационного контроля с учетом технической (эксплуатационной) документации на ИИИ, перечень необходимых средств измерений и вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля. | п. 3 статьи 41 [1] пп. 73, 78, 93, 94 [6] п. 68 [9] пп. 52, 53 [10] пп. 26-31 [11] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение | Наличие протоколов радиационного контроля |  |  |  |  |
|  | Реализация принципа оптимизации обеспечения радиационной безопасности | Граничные дозы устанавливаются с целью соблюдения принципа оптимизации. Значения граничных доз профессионального облучения устанавливаются таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровня облучения до возможно низкого уровня с учетом радиационной обстановки на объекте и уровнях доз облучения персонала (прогнозируемых и (или) фактических) | пп. 1, 2 статьи 20, п. 1.5 статьи 37, пп. 1.1, 1.7 статьи 38 [1] пп. 6, 10,13-15, 22, 23 [15] |  |  |  |
|  | Организация учета и контроля индивидуальных доз профессионального облучения и информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и о величине полученных доз облучения (при наличии персонала) | Пользователь ИИИ обеспечивает учет доз облучения на объектовом уровне. Индивидуальная доза облучения должна вноситься в карточку учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с ИИИ | статья 32, пп. 1.4, 1.5 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 17 [4] пп. 188, 192, 193 [11] пп. 8-13 [12] |  |  |  |
|  | Наличие случаев радиационных аварий, радиационных инцидентов и соблюдение требований по их расследованию | Подлежат обязательному расследованию и регистрации в установленном порядке | пп. 2, 3 статьи 47 [1] п. 88 [6] п. 260 [11] [8] |  |  |  |

| (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность представителя Госатомнадзора) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

| (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность представителя пользователя ИИИ) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, в том числе, технических нормативных правовых актов,

локальных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

- Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 (с учетом изменений, внесенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022 г. № 829).

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 «О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 168.

- Инструкция о порядке ведения и использования радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источника ионизирующего излучения» от 29 июля 
2020 г. № 443.

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42.

- Инструкция о порядке учета и контроля источников ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 апреля 2020 г. № 16.

- Инструкция о порядке организации расследования аварий, катастроф, бедствий, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 29 июля 2008 г. № 80.

- Санитарные правила и нормы 2.6.4.13-29-2005 «Обеспечение радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 176.

- Санитарные нормы и правила 2.6.1.13-13-2005 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих низкоэнергетическое рентгеновское излучение», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Республики Беларусь от 22 августа 2005 г. № 117.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 31 декабря 2013 г. № 137.

- Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110.

- Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности», утвержденное приказом начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 августа 2020 г. № 44.

- Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 августа 2021 г. № 881.