Приложение 3

к приказу начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

от 19.06.2024 № 42

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Департамент по ядерной и радиационной безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №________

| для использования при осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки (, при планировании проверки (, иное _________________________

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая (, внеплановая (

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

| Дата начала заполнения чек- листа | Дата завершения заполнения чек- листа | Дата направления чек-листа |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учетный номер плательщика ((((((((( Наименование пользователя источников ионизирующего излучения ______________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Место нахождения пользователя источников ионизирующего излучения __________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) пользователя источников ионизирующего излучения: Ответственный за радиационную безопасность ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Ответственный за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕНТГЕНОВСКИХ И (ИЛИ) РАДИОНУКЛИДНЫХ ДЕФЕКТОСКОПОВ

Перечень радиационных объектов ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вид, характер и место проведения работ с ИИИ: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Перечень имеющихся дефектоскопов с указанием закрытых ИИИ в их составе (для радионуклидных дефектоскопов, при наличии):

| № п/п | Тип (модель), заводской номер и год выпуска дефектоскопа | Тип закрытого ИИИ в составе дефектоскопа (при наличии), радионуклидный состав | Заводской номер, дата выпуска закрытого ИИИ | Номер и дата паспорта на закрытый ИИИ | Активность закрытого ИИИ, Бк | Наличие защиты из обедненного урана (ядерный материал) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Пояснение | Ссылки на требования, установленные в нормативных правовых актах, в том числе, технических нормативных правовых актах, локальных правовых актах | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение требований по постановке на учет (снятию с учета) ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ (далее – единая система) | Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь ИИИ направляет уведомление в Госатомнадзор в 15-дневный срок до начала (со дня окончания) обращения с ИИИ. При изменении реквизитов (наименование, ведомственная подчиненность, место нахождения, учетный номер плательщика и др.), а также изменении и (или) дополнении информации об ИИИ (заводской номер, номер и дата паспорта и др.) пользователь ИИИ направляет письмо в Госатомнадзор с измененными (дополненными) данными не позднее 15 дней со дня изменения и (или) дополнения информации. | п. 2 статьи 31, п. 1.13 статьи 38 [1] пп. 4, 8, 10, 12, 14 [13] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий поставки ИИИ | Пользователь ИИИ до начала поставки ИИИ должен обратиться за государственной регистрацией типа ИИИ либо удостовериться, что государственная регистрация данного типа ИИИ осуществлена ранее. ИИИ поставляются (передаются) при наличии заказ-заявки на поставку ИИИ, согласованной в установленном законодательством об административных процедурах порядке | п. 1.12 статьи 38 [1] п. 7 [5] п. 60 [9] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований к системе отчетов об учете ядерных материалов и контроле за ними (при наличии ядерных материалов) | Организация с ядерными материалами малых количеств направляет в Госатомнадзор отчет об изменении инвентарного количества ядерных материалов. Отчет об изменении инвентарного количества ядерного материала представляется в Госатомнадзор не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения | пп. 74, 75, приложение 10 [10] |  |  |  |
|  | Учет ИИИ в приходно-расходном журнале учета ИИИ | Все поступившие в организацию ИИИ должны учитываться в приходно-расходном журнале учета ИИИ в соответствии с установленной формой | пп. 1, 4 статьи 31, п. 1.14 статьи 38 [1] п. 64 [9] п. 20, приложение 9 [13] |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации ИИИ | Пользователь ИИИ обязан обеспечить проведение ежегодной инвентаризации ИИИ. Инвентаризация ИИИ проводится комиссией, назначенной приказом руководителя организации. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации (прекращения деятельности) пользователя, полного прекращения работ с ИИИ, установления факта хищения ИИИ, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению пользователя проводится внеочередная инвентаризация ИИИ. | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 75 [9] пп. 22, 23, 24 [13] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий сохранности ИИИ, исключение возможности несанкционированного доступа и бесконтрольного использования ИИИ | Пользователь ИИИ должен обеспечить такие условия получения, хранения, использования и списания с учета всех ИИИ, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования. | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 62 [9] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий хранения и исключение возможности бесконтрольного использования мобильных радиационных устройств (дефектоскопов) | Пользователь ИИИ должен обеспечить наличие специальных хранилищ для хранения мобильных радиационных устройств (дефектоскопов), условия их размещения, учет, хранение (при хранении рентгеновских дефектоскопов принятия специальных мер защиты, за исключением обеспечения их сохранности, не требуется) Выдача мобильных радиационных устройств (дефектоскопов) из мест постоянного хранения для проведения работ на объектах должна осуществляться по письменному разрешению руководства предприятия с регистрацией в специальном журнале. | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 89 [9] пп. 22, 29, 90 [16] пп. 67, 77, 79 [15] |  |  |  |
|  | Наличие схемы размещения мобильных радиационных устройств (дефектоскопов) для каждого помещения (отведенного места) хранения | Для каждого помещения (отведенного места) хранения должна быть составлена схема размещения в них мобильных радиационных устройств (дефектоскопов). Копия схемы размещения должна быть расположена на видном месте (на стене (двери) помещения для хранения или ограждающей конструкции отведенного места для хранения). | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 90 [9] |  |  |  |
|  | Наличие специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ | В части выполнения работ и (или) оказания услуг по эксплуатации, хранению закрытых ИИИ, отнесенных к первой - третьей категориям ИИИ по степени радиационной опасности, в том числе в составе радиационных устройств (для радионуклидных дефектоскопов) | пп. 5, 7, п. 6 приложения 1 [2] |  |  |  |
|  |  | В части выполнения работ и (или) оказания услуг по эксплуатации радиационных устройств с ускоряющим напряжением свыше 100 кВ (для рентгеновских дефектоскопов) | пп. 5, 7, п.7 приложения 1 [2] |  |  |  |
|  | Отчет по обоснованию безопасности радиационного объекта (далее – ООБ РО) (для пользователей радионуклидных дефектоскопов в состав которых входят закрытые ИИИ второй категории по степени радиационной опасности): Наличие и соответствие требованиям | В ООБ РО рекомендуется приводить информацию, подтверждающую соответствие принятых организационных мероприятий и технических (в том числе проектных, конструкторских и технологических) решений по обоснованию безопасности радиационного объекта критериям, принципам и требованиям законодательства о радиационной безопасности, об охране и использовании земель, об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране окружающей среды, а также законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | пп. 14, 24, 75 [9] абзац второй п. 21 [2] абзац третий подпункта 1.10 [7] [23] |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
|  | Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | Производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности организуется и осуществляется пользователем источника ионизирующего излучения в целях соблюдения требований нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности и локальных правовых актов пользователя источника ионизирующего излучения. | пп. 1, 4 статьи 36, п. 1.3 статьи 38 [1] пп. 73, 74, 75 [9] [22] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
|  | Наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, или лица, ответственного за радиационную безопасность | Структурное подразделение, ответственное за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, лицо, ответственное за радиационную безопасность, подчиняются непосредственно руководителю пользователя ИИИ или руководителю обособленного подразделения пользователя ИИИ Лицо, ответственное за радиационную безопасность, должно иметь высшее образование и пройти обучение и проверку знаний по вопросам радиационной безопасности. | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п. 73 [9] [22] |  |  |  |
|  | Наличие лиц, назначенных ответственными: - за радиационный контроль; - за учет, хранение и выдачу ИИИ; - за техническое состояние ИИИ | Назначаются локальными правовыми актами пользователя ИИИ (приказы, распоряжения, иные) | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п. 73 [9] |  |  |  |
|  | Наличие лиц, ответственных (при наличии ядерных материалов): - за контроль за обеспечением учета и контроля ядерных материалов; - за учет и контроль ядерных материалов; - материально-ответственных лиц из числа работников организации, отвечающих за сохранность ядерных материалов | Назначаются приказом по организации | п. 79 [10] |  |  |  |
|  | Наличие документально определенного перечня лиц, отнесенных к категории «персонал» | Перечень лиц, отнесенных к категории «персонал» и допущенных к работе с ИИИ, должен быть документально определен | п. 2 статьи 38 [1] пп. 57, 73 [9] п. 34 [17] |  |  |  |
|  | Соблюдение установленного порядка допуска работников (персонала) к работе с ИИИ | К работе с ИИИ допускаются лица: - удовлетворяющие квалификационным требованиям (требования к количеству, составу и квалификации персонала устанавливаются локальными правовыми актами и (или) организационно-распорядительными документами пользователя ИИИ, в частности главой 3 Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности), | пп. 1.2, 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [9] п. 12.3 [22] |  |  |  |
|  |  | - прошедшие обучение безопасному выполнению работ с ИИИ (радиационным устройством) во всех режимах, а также выполнению действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагированию в случае радиационной аварии и радиационного инцидента, | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [9] |  |  |  |
|  |  | - прошедшие обучение, проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности, | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 59 [9] пп. 5, 13 [14] |  |  |  |
|  |  | - прошедшие инструктаж по охране труда, включающий вопросы обеспечения радиационной безопасности в порядке, установленном законодательством об охране труда | п. 1.2 статьи 38 [1] п. 59 [9] |  |  |  |
|  | Наличие должностных инструкций работникам (персоналу) | В должностных инструкциях должны быть отражены, в том числе, обязанности работников (персонала) в области обеспечения радиационной безопасности | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [9] п. 36 [17] |  |  |  |
|  | Проведение периодического инструктажа персонала по вопросам обеспечения радиационной безопасности | Результаты проведения повторного (не реже двух раз в год), внепланового, целевого инструктажа c регистрацией в журнале регистрации инструктажа по охране труда (включая вопросы радиационной безопасности) | п. 2 статьи 38 [1] п. 59 [9] глава 3 [19] |  |  |  |
|  | Соблюдение порядка создания и работы комиссии по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности | Состав комиссии организации, а также регламент ее работы определяются локальными правовыми актами организации (может содержаться в главе 3 Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности). Председателе комиссии организации (структурного подразделения организации) назначается руководитель либо заместитель руководителя организации (структурного подразделения организации), к которому предъявляются требования по обучению и проверке (оценке) знаний. В состав комиссии организации (структурного подразделения организации) входят руководители подразделений, работники (персонал) которых подлежат проверке (оценке) знаний. Комиссии правомочны проводить заседания и принимать решения при участии в их работе не менее трех членов, включая председателя комиссии или лица, его замещающего. Организации, осуществляющие обращение с радионуклидными дефектоскопами, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения проверки (оценки) знаний официально уведомляют Госатомнадзор о предстоящем заседании комиссии | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 8 – 10 [14] п. 12.3 [22] |  |  |  |
|  | Наличие перечня вопросов (экзаменационных билетов), по которым комиссия организации (структурного подразделения организации) проводит проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности, утвержденного руководителем организации | Перечни вопросов, по которым комиссия организации (структурного подразделения организации) проводит проверку (оценку) знаний, утверждаются руководителем организации (структурного подразделения организации), в которых создается комиссия. Вопросы по проверке (оценке) знаний актуализируются не позднее месяца со дня вступления с силу новых нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, внесения в них изменений либо признания их утратившими силу | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 18 [14] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение работниками (персоналом), выполняющими работы с ИИИ, обучения, проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности | Обучение работников по вопросам радиационной безопасности осуществляется в порядке, определенном локальным правовым актом организации, либо, по решению руководителя организации, в учреждении образования, имеющем разрешение Госатомнадзора на реализацию образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по вопросам радиационной безопасности, до получения ими допуска к выполнению работ и далее с периодичностью определенной организацией, но не реже одного раза в год. | п. 1.9 статьи 38 [1] абзац третий п. 30, абзац второй п. 21 [2] абзац седьмой п. 1.10 [7] п. 56 [9] пп. 5, 13 [14] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности: ответственным за радиационную безопасность или работниками и руководителем структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, ответственным за радиационный контроль, ответственным за техническое состояние ИИИ, работниками, входящими в состав комиссии организации по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности | Обучение по вопросам радиационной безопасности проводится до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в пять лет. Проверка (оценка) знаний по вопросам радиационной безопасности проводится по итогам обучения до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в три года в комиссии учреждения образования или Госатомнадзора | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 4, 12, 13 [14] |  |  |  |
|  | Наличие мероприятий по формированию и поддержанию на должном уровне культуры безопасности | Культура безопасности формируется и поддерживается посредством: - подбора и обеспечения необходимого уровня квалификации работников, занятых в сферах деятельности, влияющих на безопасность ИИИ; - соблюдения дисциплины при обязательном распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - разработки и (или) соблюдения применяемых методик и технологий, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта; - понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность ИИИ и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований должностных инструкций, технологических инструкций и регламентов, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности; - понимания каждым работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного. | п. 2 статьи 38 [1] п. 13 [9] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ и (или) документа, определяющего порядок выполнения работ и (или) оказания услуг с учетом технической (эксплуатационной) документации на радиационные устройства | Инструкции должны содержать порядок проведения работ, контроля, учета, хранения и выдачи ИИИ, содержания помещений, меры индивидуальной защиты | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [9] п. 35 [17] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по учету и контролю ядерных материалов (при наличии ядерных материалов) | Инструкция должна содержать описание организационной структуры организации; перечень НПА, в том числе ТНПА, в соответствии с которыми осуществляется учет и контроль ядерных материалов в организации; порядок составления и предоставления информации в Госатомнадзор; систему учетных документов и отчетов; порядок ведения учетных документов и отчетов (в том числе порядок составления учетных отчетов); процедуру получения и отправки ядерных материалов организацией; периодичность проведения физических инвентаризаций; процедуру определения фактически наличного количества ядерных материалов при проведении физической инвентаризации; порядок подготовки к проведению инспекций Международного агентства по атомной энергии по проверке системы учета и контроля ядерных материалов; краткие сведения о программе применения устройств индикации вмешательства (при их использовании); порядок проведения внутреннего расследования аномалий в учете ядерных материалов и контроле за ними; порядок разработки, введения в действие, а также внесения изменений в нее | п. 80 [10] |  |  |  |
|  | Система радиационного контроля | Система радиационного контроля должна определять виды, объем и периодичность радиационного контроля, перечень необходимых средств измерений и вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля, а также штат работников, осуществляющих радиационный контроль | п. 3 статьи 41 [1] пп. 73, 78, 93, 94 [9] пп. 26-31 [17] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение | Наличие протоколов радиационного контроля |  |  |  |  |
|  | Соблюдение периодичности и объема радиационного контроля и проверки средств радиационной защиты при выполнении работ с рентгеновскими дефектоскопами | Наличие информации, подтверждающей проведение радиационного контроля: Проведение измерений мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала – не реже одного раза в квартал и при каждом изменении условий просвечивания, а также каждый раз после ремонта, модернизации, замены или изъятия комплектующих изделий; При проведении работ с мобильными радиационными устройствами (рентгеновскими дефектоскопами): - проведение проверки защитных устройств (ширм, экранов и т.д.) – не реже двух раз в год и при обнаружении видимых повреждений; - проведение измерений мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах дефектоскопистов, в смежных помещениях и определение размеров радиационно опасных зон – один раз в квартал, а также каждый раз при изменении условий просвечивания; При проведении работ со стационарными рентгеновскими дефектоскопами: - проведение проверки стационарных защитных устройств – не реже одного раза в год, а также после окончания строительных и ремонтных работ, затрагивающих эти защитные устройства; - проведение проверки исправности систем блокировки и сигнализации – в каждую смену перед началом работы; - проведение проверки радиационной защиты установок с аппаратами в местной защите, технологических проемов, флуоресцирующих экранов проводится не реже одного раза в квартал. | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 73, 78 [9] пп. 81, 82, 83, 84, 86, 87 [16] |  |  |  |
|  | Соблюдение периодичности и объема радиационного контроля и проверки средств радиационной защиты при выполнении работ с радионуклидными дефектоскопами | Наличие информации, подтверждающей проведение радиационного контроля: При выполнении работ с мобильными радиационными устройствами (радионуклидными дефектоскопами): - проведение измерений мощности дозы излучения на рабочих местах персонала и определение размеров радиационно опасных зон – один раз в квартал, а также каждый раз при изменении технологии просвечивания и перезарядке дефектоскопа; - проведение измерений мощности дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхности радиационной головки – каждый раз по окончании работ, при выдаче и сдаче в хранилище; - контроль эффективности радиационной защиты хранилища, смежных с ним помещений и специальных транспортных средств – не реже двух раз в год; - проведение измерений мощности дозы излучения на рабочих местах лиц, проводящих зарядку, перезарядку и ремонт дефектоскопов, – каждый раз при выполнении перечисленных операций; - определение уровней загрязнения радиоактивными веществами дефектоскопов, транспортных средств и контейнеров, а также хранилищ и помещений, где осуществляется зарядка, перезарядка и ремонт дефектоскопов, – не реже одного раза в квартал; При выполнении работ со стационарными радионуклидными дефектоскопами: - проведение измерения мощности дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхностей радиационных головок, в помещениях, смежных с помещением для просвечивания, в пультовых – не реже двух раз в год, а также при изменении условий просвечивания; - проведение измерения уровней загрязнения радиоактивными веществами дефектоскопов, помещений, в которых они установлены, и вспомогательного оборудования – не реже двух раз в год, а также при изменении условий просвечивания; - проведение измерения мощности дозы излучения при выполнении ремонтных работ, а также зарядки и перезарядки дефектоскопов – каждый раз при выполнении перечисленных операций; - определение уровней загрязнения радиоактивными веществами дефектоскопов – каждый раз при выполнении ремонтных работ, а также зарядки и перезарядки дефектоскопов; - проверка исправности систем блокировок и сигнализации – каждый раз перед началом работы. | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 73, 78 [9] п. 88 [15] |  |  |  |
|  | Организация учета и контроля индивидуальных доз облучения персонала и информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и о величине полученных доз облучения | Пользователь ИИИ обеспечивает учет доз облучения персонала на объектовом уровне. Индивидуальная доза облучения должна вноситься в карточку учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с ИИИ. | статья 32, пп. 1.4, 1.5 статьи 38 [1] п. 75 [9] п. 17 [5] пп. 188, 192, 193 [17] пп. 8-13 [18] |  |  |  |
|  | Соответствие конструктивной защиты рентгеновских дефектоскопов требованиям ТНПА | Наличие защитных камер для установки стационарных рентгеновских дефектоскопов. Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 10 см от любой доступной точки внешней поверхности защитной камеры, включая защитные устройства технологических проемов и входные двери, не должна превышать 2,5 мкЗв/ч. Мощность дозы рентгеновского излучения дефектоскопов в местной защите на расстоянии 10 см от любой доступной точки наружной поверхности защиты или ограждения, исключающего возможность доступа людей при работе аппарата, не должна превышать 2,5 мкЗв/ч. Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока радионуклидного дефектоскопа при нахождении ИИИ в положении "хранение" не более 20 мкЗв/ч. Плотность потока быстрых нейтронов на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока для дефектоскопов с нейтронным источником не более не более 15 см-2 x с-1. Снимаемое радиоактивное загрязнение наружных поверхностей радионуклидных дефектоскопов не более 10 бета-частиц/(см2 x мин). Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при закрытом выходном отверстии для рентгеновских дефектоскопов с номинальным анодным напряжением до 150 кВ не более 1 мЗв/ч (для ситуаций, связанных с производством рентгеновских дефектоскопов, проводятся во время периодических испытаний согласно п. 6.4 ГОСТ 25113-86 Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия). Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при закрытом выходном отверстии для рентгеновских дефектоскопов с номинальным анодным напряжением более 150 кВ не более 10 мЗв/ч (для ситуаций, связанных с производством рентгеновских дефектоскопов, проводятся во время периодических испытаний согласно п. 6.4 ГОСТ 25113-86 Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия). | п. 2 статьи 38 [1] пп. 59, 65, таблица 43 [4] пп. 42, 43, 44, 45 [16] |  |  |  |
|  | Соответствие конструктивной защиты радионуклидных дефектоскопов требованиям ТНПА | Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока дефектоскопа с источником излучения при нахождении источника излучения в положении «хранение» не более 20 мкЗв/ч. Плотность потока быстрых нейтронов на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока для дефектоскопов с нейтронным источником не более 15 см-2 x с-1 | п. 2 статьи 38 [1] п. 65, таблица 41 [4] пп. 23, 64 [15] |  |  |  |
|  | Использование надлежащим образом средств измерения для проведения радиационного контроля | Средства радиационного контроля должны поддерживаться в технически исправном состоянии (в том числе посредством организации и проведения технического обслуживания и ремонта), а также своевременно проходить периодическую метрологическую поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений (в т.ч. иметь действующее свидетельство о государственной поверке) | п. 2 статьи 38 [1] п.79 [9] п. 33 [17] |  |  |  |
|  | Реализация принципа оптимизации обеспечения радиационной безопасности | Граничные дозы устанавливаются с целью соблюдения принципа оптимизации. Значения граничных доз профессионального облучения устанавливаются таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровня облучения до возможно низкого уровня с учетом радиационной обстановки на объекте и уровнях доз облучения персонала (прогнозируемых и (или) фактических) | пп. 1, 2 статьи 20, п. 1.5 статьи 37, пп. 1.1, 1.7 статьи 38 [1] абзац пятнадцатый подпункта 1.10 [7] пп. 6, 10,13-15, 22, 23 [21] |  |  |  |
|  | Наличие радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ за прошедший год и соответствие его содержания требованиям [6] и фактической ситуации | Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется пользователем ИИИ на основе данных производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности и радиационного контроля. Результаты такой оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ | пп. 1-3 статьи 37, п. 1.15 статьи 38 [1], [6] |  |  |  |
|  | Наличие защитной блокировки | Стационарные рентгеновские дефектоскопы должны быть включены в цепь управления блокировок дверей, отключающих высокое напряжение при открывании любой двери в защитную камеру. Повторное включение высокого напряжения возможно только с пульта управления аппарата после закрытия двери. Двери в защитную камеру для радионуклидного дефектоскопа должны быть оборудованы блокировками, связанными с механизмом перемещения закрытого ИИИ для исключения возможности включения дефектоскопа при незакрытой или неплотно закрытой двери, а также исключения возможности открывания двери при включенном дефектоскопе. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 28 [9] п. 48 [16] п. 75 [15] |  |  |  |
|  | Наличие устройства аварийного отключения стационарного дефектоскопа | Наличие в защитной камере для рентгеновского дефектоскопа легкодоступного устройства для аварийного отключения высокого напряжения и запрета на его включение. Для стационарного радионуклидного дефектоскопа должно быть предусмотрено устройство для принудительного перемещения закрытого ИИИ в положение хранения при неисправности системы блокировок, отключении электроснабжения, пожаре, а также при других событиях. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 51 [16] п. 75 [15] |  |  |  |
|  | Наличие сигнализации | Наличие установленных над входом в защитную камеру для рентгеновского дефектоскопа световых табло с предупреждающими надписями, загорающимися при включении высокого напряжения и отключающимися после окончания просвечивания. Наличие установленной в защитной камере для рентгеновского дефектоскопа звуковой и (или) световой сигнализации, предупреждающих о необходимости немедленно покинуть рабочую камеру перед включением аппарата. Радионуклидные дефектоскопы должны оборудоваться системой сигнализации (электрической, механической, цветовой, радиометрической, звуковой), включающейся при переводе источника излучения в рабочее положение. При цветовой системе сигнализации рабочему положению источника должен соответствовать красный цвет, промежуточному положению - желтый, а положению хранения - зеленый цвет. Система механической сигнализации должна располагаться на радиационных головках дефектоскопов, а система электрической и радиометрической - на пультах управления. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 30, 44 [9] пп. 52, 53 [16] п. 22 [15] |  |  |  |
|  | Защита от несанкционированного доступа | Рентгеновские дефектоскопы должны быть оснащены надежным замковым устройством, исключающим возможность их включения без использования специального ключа. Радионуклидные дефектоскопы должны быть оснащены специальными устройствами для надежной фиксации закрытого ИИИ в положении хранения, а также устройствами, исключающими возможность несанкционированного доступа к закрытому ИИИ и перевода его в рабочее состояние. Входные двери в защитную камеру и пультовую стационарного дефектоскопа должны закрываться на замок. Ключи от защитной камеры и пультовой, а также ключ от замкового устройства аппарата должны сдаваться лицу, ответственному за его эксплуатацию. Хранение ключей должно быть строго регламентировано администрацией организации. | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 38, 49 [16] п. 19 [15] |  |  |  |
|  | Обозначение знаками радиационной опасности | Наличие знака радиационной опасности на наружной поверхности установки с рентгеновским дефектоскопом и на входных дверях защитной камеры. Наличие на наружной поверхности защитного блока радионуклидного дефектоскопа маркировки с указанием наименования дефектоскопа, заводского номера, радионуклида и допустимой величины активности источника, а также знака радиационной опасности. | статья 28 [1] п. 92 [9] п. 62 [16] п. 27 [15] |  |  |  |
|  | Наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ | На этапе поставки ИИИ и далее в ходе его эксплуатации должно быть обеспечено наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ на одном из официальных государственных языков Республики Беларусь. | п. 2 статьи 38 [1] пп. 61, 86 [9] |  |  |  |
|  | Проведение технического обслуживания с установленной периодичностью и соблюдением методик и технической (эксплуатационной) документации на ИИИ (радиационные устройства). | Для поддержания работоспособности систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности, и предотвращения их отказов должно осуществляться регулярное техническое обслуживание, проверки, ремонт и испытания систем и элементов, важных для безопасности. Указанные работы должны проводиться организациями, выполняющими работы и (или) оказывающими пользователям ИИИ услуги, которые могут оказать влияние на радиационную безопасность, по утвержденным методикам и технологиям (инструкциям, программам, графикам), разрабатываемым на основе проектной документации на ИИИ, и имеющими специальное разрешение (лицензию) МЧС на право выполнения данных видов работ. Информация о выполненных работах и (или) оказываемых услугах должна оформляться документально (с отражением конкретных мероприятий в рамках выполненного объема обслуживания). Рентгеновские дефектоскопы должны подвергаться техническому осмотру (не реже одного раза в месяц) и электротехническому испытанию на соответствие технических параметров и параметров радиационной безопасности требованиям, изложенным в технической и эксплуатационной документации, с периодичностью не реже одного раза в год. | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 5, 7, п. 11 приложения 1 [2] п. 7 приложения 1 [8] пп. 76, 77 [16] п. 85 [9] |  |  |  |
|  | Зарядка, разрядка, ремонт радионуклидных дефектоскопов | Зарядка и разрядка, а также ремонт и обслуживание дефектоскопов должны производиться организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) МЧС на право осуществления деятельности в области использования ИИИ. После извлечения, закрытого ИИИ из дефектоскопа должен проводиться контроль радиоактивного загрязнения внутренних и наружных поверхностей дефектоскопа. После зарядки дефектоскопа закрытым ИИИ должны проводиться измерения мощности дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока (радиационной головки) дефектоскопа. К выполнению работ по зарядке и разрядке дефектоскопов должны допускаться лица, отнесенные к категории облучаемых лиц «персонал», допущенные к выполнению работ в установленном законодательством порядке. Ремонт дефектоскопов должен проводиться после извлечения из него закрытого ИИИ. | п.1.1 статьи 38 [1] пп. 5, 7, п. 11 приложения 1 [2] пп. 6, 8 приложения 1 [8] пп. 46, 47, 50, 51, 54, 56 [15] |  |  |  |
|  | Наличие информации о длительности и условиях работы радионуклидных дефектоскопов | Наличие информации о длительности и условиях работы радионуклидных дефектоскопов, в том числе о количестве рабочих циклов в технической и эксплуатационной документации. | п. 2 статьи 38 [1] п. 85 [9], техническая и эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Соблюдение сроков службы радионуклидных дефектоскопов | Соблюдение срока службы радионуклидного дефектоскопа, наличие информации о выполнении ремонта аппарата для продления срока службы сверх предусмотренного эксплуатационной документацией (как правило 5 лет, если количество наработанных рабочих циклов за это время не превышает 50 000). Наличие сведений о проведении ремонта дефектоскопа, эксплуатирующегося сверх назначенного срока эксплуатации. | п. 2 статьи 38 [1] п. 85 [9], техническая и эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Соблюдение срока службы гибкого вала держателя закрытого ИИИ радионуклидных дефектоскопов | Соблюдение срока службы гибкого вала держателя закрытого ИИИ радионуклидного дефектоскопа, наличие информации о его замене при выработке ресурса, предусмотренного эксплуатационной документацией (как правило, 2 года или 25000 рабочих циклов; для радионуклидных дефектоскопов типа ГАММАРИД-192 – 2 года или 10 000 рабочих циклов). | п. 2 статьи 38 [1] п. 85 [9], техническая и эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Соблюдение разрешенной величины активности, назначенного срока службы, порядка зарядки (разрядки) закрытых ИИИ в радионуклидных дефектоскопах | Соответствие активности заряженного в радионуклидный дефектоскоп закрытого ИИИ активности, указанной в технической и эксплуатационной документации. Наличие протоколов зарядки (разрядки) дефектоскопов, выполненных организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) МЧС на право осуществления деятельности в области использования ИИИ в части выполнения работ и (или) оказания услуг по зарядке, разрядке закрытыми ИИИ радиационных устройств, относящихся к первой-четвертой категориям ИИИ по степени радиационной опасности. | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 5, 7, п. 11 приложения 1 [2] п. 8 приложения 1 [8] п. 97 [9] пп. 46, 52 [15] |  |  |  |
|  | Обеспечение радиационной безопасности при выполнении работ с использованием мобильных радиационных устройств (дефектоскопов) | Пользователь ИИИ должен обеспечить выполнение требований по определению размеров и ограждению радиационно опасной зоны, в пределах которой мощность дозы излучения не превышает 2,5 мкЗв/ч, и контролю за отсутствием посторонних лиц в ней, при проведении дефектоскопии в производственных помещениях, на открытых площадках и полевых условиях. Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока радионуклидного дефектоскопа при нахождении ИИИ в положении "хранение" не более 20 мкЗв/ч. Плотность потока быстрых нейтронов на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока для дефектоскопов с нейтронным источником не более не более 15 см-2 x с-1. Снимаемое радиоактивное загрязнение наружных поверхностей радионуклидных дефектоскопов не более 10 бета-частиц/(см2 x мин). | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 59, 65, таблицы 41, 43 [4] п. 80 [9] пп. 63, 64 [16] пп. 39, 40 [15] |  |  |  |
|  | Готовность к реагированию на радиационные аварии и инциденты | Наличие актуального Плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии (для пользователей радионуклидных дефектоскопов) | пп. 1, 5, 6 статьи 46 [1] п. 75 [9] абзац одиннадцатый подпункта 1.10 [7] [11] |  |  |  |
|  |  | Наличие приказа руководителя организации – пользователя ИИИ об утверждении и введении в действие согласованного Плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии (для пользователей радионуклидных дефектоскопов) | п. 6 статьи 46 [1] п. 6 [11] |  |  |  |
|  |  | Наличие инструкции по действиям персонала при радиационных авариях. | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [9] пп. 248, 251 [17] |  |  |  |
|  |  | Наличие системы оповещения о возникшей радиационной аварии | п.5 статьи 46 [1] п. 82 [9] пп. 245, 250 [17] |  |  |  |
|  |  | Наличие программы подготовки и проведения противоаварийных тренировок (для пользователей радионуклидных дефектоскопов) | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [9] |  |  |  |
|  |  | Выполнение Плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии (в части наличия предусмотренных им средств на случай радиационной аварии). | п. 5 статьи 46 [1] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по выводу из эксплуатации ИИИ | Решение о выводе из эксплуатации РО и (или) ИИИ принимает пользователь ИИИ. Основанием для принятия решения о выводе из эксплуатации РО и (или) ИИИ может быть невозможность или нецелесообразность дальнейшего использования РО и (или) ИИИ по назначению. Пользователь ИИИ несет ответственность за безопасный вывод из эксплуатации РО и (или) ИИИ. После принятия решения о прекращении эксплуатации закрытых ИИИ пользователь ИИИ обеспечивает возврат закрытых ИИИ изготовителю (производителю) или продавцу в соответствии с условиями договора, либо передачу его на долговременное хранение или захоронение без необоснованной задержки на территории пользователя ИИИ после прекращения эксплуатации. Временное хранение отработавших свой ресурс закрытых ИИИ на территории пользователя ИИИ допускается в течение срока не более 1 (одного) года после истечения назначенного срока эксплуатации или дополнительного срока эксплуатации закрытых ИИИ. | пп. 1.1, 1.16 статьи 38 [1] пп. 107, 116 – 118 [9] п. 20 [5] |  |  |  |
|  | Наличие случаев радиационных аварий, радиационных инцидентов и соблюдение требований по их расследованию | Подлежат обязательному расследованию и регистрации в установленном порядке | пп. 2, 3 статьи 47 [1] п. 88 [9] [12] |  |  |  |
|  | Своевременное устранение нарушений в области обеспечения радиационной безопасности | Уведомление об устранении нарушений в установленные в акте проверки, предписании об устранении нарушений сроки должно направляться в Госатомнадзор | п. 1.11 статьи 38 [1] пп. 10, 14 [3] |  |  |  |
|  | Наличие свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов (требуется для проверяемых субъектов, осуществляющих перевозку опасных грузов класса 7 согласно п. 8 [20]) | К перевозке опасных грузов допускается транспортное средство при наличии свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов | п. 4. статьи 2 [1], пп. 128, 342, приложение 7 [20] |  |  |  |
|  | Наличие свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов (требуется для проверяемых субъектов, осуществляющих перевозку опасных грузов класса 7 согласно п. 8 [20]) | Водители механических транспортных средств, осуществляющие перевозку опасных грузов автомобильным транспортом, должны проходить подготовку и переподготовку в порядке, установленном Министерством по чрезвычайным ситуациям, и иметь при перевозке опасных грузов свидетельство о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов (далее – свидетельство), выдаваемое Госпромнадзором | п. 2 статьи 38 [1] пп. 223, 228 [20] |  |  |  |

| (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность представителя Госатомнадзора) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

| (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность представителя пользователя ИИИ) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, в том числе, технических нормативных правовых актов, 
локальных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

- Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137.

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 
«О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 (с учетом изменений, внесенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022 г. № 829).

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 168.

- Инструкция о порядке ведения и использования радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источника ионизирующего излучения» от 29 июля 
2020 г. № 443;

- Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 сентября 2021 г. № 64 «О требованиях к составу и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности».

- Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 ноября 2023 г. № 59 «О регулировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения».

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42.

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с ядерными материалами. Требования к учету и контролю ядерных материалов», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 22 февраля 2019 г. № 26.

- Положение о порядке разработки и утверждения плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии, утвержденное постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23 июня 2023 г. № 40.

- Инструкция о порядке организации расследования аварий, катастроф, бедствий, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 29 июля 2008 г. № 80.

- Инструкция о порядке учета и контроля источников ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 13 апреля 2020 г. № 16.

- Инструкция о порядке обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2020 г. 
№ 18.

- Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-9-2004 «Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 6 декабря 2004 г. № 125.

- Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-12-2004 «Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 декабря 2004 г. № 159.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 31 декабря 2013 г. № 137.

- Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110.

- Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175.

- Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 мая 
2021 г. № 35.

- Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 августа 2021 г. № 881.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности», утвержденного приказом начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусьот 5 августа 2020 г. № 44.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Отчета по обоснованию безопасности радиационного объекта», утвержденное приказом Госатомнадзора от 17 ноября 
2021 г. № 76.