Приложение 2

к приказу начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

от 19.06.2024 № 42

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Департамент по ядерной и радиационной безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №________

| для использования при осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки (, при планировании проверки (, иное _________________________

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая (, внеплановая (

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

| Дата начала заполнения чек- листа | Дата завершения заполнения чек- листа | Дата направления чек-листа |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учетный номер плательщика ((((((((( Наименование пользователя источников ионизирующего излучения ______________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Место нахождения пользователя источников ионизирующего излучения __________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) пользователя источников ионизирующего излучения: Ответственный за радиационную безопасность ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Ответственный за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАДИОИЗОТОПНЫХ ПРИБОРОВ

Перечень радиационных объектов ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вид, характер и место проведения работ с ИИИ: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Перечень имеющихся радиоизотопных приборов (далее – РИП):

| № п/п | Тип (модель), заводской номер и год выпуска РИП | Тип закрытого ИИИ в составе РИП, радионуклидный состав | Заводской номер и дата паспорта закрытого ИИИ в РИП | Номер и дата паспорта на закрытый ИИИ | Активность закрытого ИИИ на дату паспортизации (сертификации), Бк | Наличие защиты из обедненного урана (ядерный материал) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Пояснение | Ссылки на требования, установленные в нормативных правовых актах, в том числе, технических нормативных правовых актах, локальных правовых актах | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение требований по постановке на учет (снятию с учета) ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ (далее – единая система) | Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь ИИИ направляет уведомление в Госатомнадзор в 15-дневный срок до начала (со дня окончания) обращения с ИИИ. При изменении реквизитов (наименование, ведомственная подчиненность, место нахождения, учетный номер плательщика и др.), а также изменении и (или) дополнении информации об ИИИ (заводской номер, номер и дата паспорта и др.) пользователь направляет письмо в Госатомнадзор с измененными (дополненными) данными не позднее 15 дней со дня изменения и (или) дополнения информации. | п. 2 статьи 31, п. 1.13 статьи 38 [1] пп. 4, 8, 10, 12, 14 [13] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий поставки ИИИ | Пользователь ИИИ до начала поставки ИИИ должен обратиться за государственной регистрацией типа ИИИ либо удостовериться, что государственная регистрация данного типа ИИИ осуществлена ранее. ИИИ поставляются при наличии заказ-заявки на поставку ИИИ, согласованной в установленном законодательством об административных процедурах порядке | п. 1.12 статьи 38 [1] п. 60 [9] п. 7 [5] пп. 72, 73, приложение 5 [16] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований к системе отчетов об учете ядерных материалов и контроле за ними (при наличии ядерных материалов) | Организация с ядерными материалами малых количеств направляет в Госатомнадзор отчет об изменении инвентарного количества ядерных материалов. Отчет об изменении инвентарного количества ядерного материала представляется в Госатомнадзор не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения. | пп. 74, 75, приложение 10 [10] |  |  |  |
|  | Наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ | На этапе поставки ИИИ и далее в ходе его эксплуатации должно быть обеспечено наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ на одном из официальных государственных языков Республики Беларусь. | п. 2 статьи 38 [1] пп. 61, 86 [9] |  |  |  |
|  | Учет ИИИ в приходно-расходном журнале учета ИИИ | Все поступившие в организацию ИИИ должны учитываться в приходно-расходном журнале учета ИИИ в соответствии с установленной формой | пп. 1, 4 статьи 31, п. 1.14 статьи 38 [1] п. 64 [9] п. 20, приложение 9 [13] |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации ИИИ | Пользователь ИИИ обязан обеспечить проведение ежегодной инвентаризации ИИИ. Инвентаризация ИИИ проводится комиссией, назначенной приказом руководителя организации. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации (прекращения деятельности) пользователя, полного прекращения работ с ИИИ, установления факта хищения ИИИ, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению пользователя проводится внеочередная инвентаризация ИИИ. | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 75 [9] пп. 22, 23, 24 [13] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий сохранности ИИИ, исключение возможности несанкционированного доступа к ним и бесконтрольного использования | При поставке ИИИ, получении его пользователем ИИИ и далее при обращении с ИИИ должны быть обеспечены такие условия поставки, получения ИИИ и обращения с ИИИ, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования. Хранение мобильных (переносных) РИП 2 – 4 групп осуществляется в отдельных помещениях. Выход рабочего пучка излучения при этом должен быть перекрыт. | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 62 [9] п. 76 [16] п. 33 [15] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий выдачи мобильных (переносных) РИП 2 – 4 групп | Мобильные ИИИ выдаются ответственным лицом в порядке, установленном пользователем, и после согласования с руководителем пользователя или лица, им уполномоченного, на основании требования на выдачу ИИИ установленной формы. Требование на выдачу ИИИ составляется в двух экземплярах и подлежит хранению у лица, ответственного за учет, хранение и выдачу ИИИ, и работника, затребовавшего ИИИ. Выдача мобильных (переносных) РИП 2 – 4 групп регистрируется в журнале учета выдачи и возврата переносных РИП | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 21, приложение 10 [13] п. 34, приложение 6 [15] |  |  |  |
|  | Наличие схемы размещения мобильных радиационных устройств для каждого помещения (отведенного места) для хранения | Для каждого помещения (отведенного места) хранения должна быть составлена схема размещения в них мобильных радиационных устройств. Копия схемы размещения должна быть расположена на видном месте (на стене (двери) помещения для хранения или ограждающей конструкции отведенного места для хранения). | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 90 [9] |  |  |  |
|  | Наличие мероприятий по формированию и поддержанию на должном уровне культуры безопасности | Культура безопасности формируется и поддерживается посредством: - подбора и обеспечения необходимого уровня квалификации работников, занятых в сферах деятельности, влияющих на безопасность ИИИ; - соблюдения дисциплины при обязательном распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - разработки и (или) соблюдения применяемых методик и технологий, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта; - понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность ИИИ и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований должностных инструкций, технологических инструкций и регламентов, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности; - понимания каждым работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного. | п. 2 статьи 38 [1] п. 13 [9] |  |  |  |
|  | Наличие специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ (для радиоизотопных приборов в состав которых входят закрытые ИИИ третьей категории по степени радиационной опасности) | В части выполнения работ и (или) оказания услуг по эксплуатации, хранению закрытых ИИИ, отнесенных к первой - третьей категориям ИИИ по степени радиационной опасности, в том числе в составе радиационных устройств | статья 25 [1] пп. 5, 7, п. 6 Приложения 1 [2] |  |  |  |
|  | Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | Устанавливается пользователем ИИИ. Пользователь ИИИ обязан организовывать и осуществлять производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности | пп. 1, 4 статьи 36, п. 1.3 статьи 38 [1] пп. 73, 74, 75 [9] [20] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
|  | Наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля, или лица, ответственного за радиационную безопасность | Структурное подразделение, ответственное за осуществление производственного контроля, лицо, ответственное за радиационную безопасность, подчиняются непосредственно руководителю пользователя ИИИ или руководителю обособленного подразделения пользователя ИИИ Лицо, ответственное за радиационную безопасность, должно иметь высшее образование и пройти обучение и проверку знаний по вопросам радиационной безопасности. | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п. 73 [9] |  |  |  |
|  | Наличие лиц, ответственных: - за радиационный контроль; - за учет, хранение и выдачу ИИИ; - за техническое состояние ИИИ | Назначаются приказом по организации либо указываются в Порядке организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | п. 1 статьи 36, пп. 1.2, 1.3 статьи 38 [1] п. 73 [9] п. 34 [16] |  |  |  |
|  | Наличие лиц, ответственных (при наличии ядерных материалов): - за контроль за обеспечением учета и контроля ядерных материалов; - за учет и контроль ядерных материалов; - материально-ответственных лиц из числа работников организации, отвечающих за сохранность ядерных материалов | Назначаются приказом по организации | п. 79 [10] |  |  |  |
|  | Наличие документально определенного перечня лиц, отнесенных к категории «персонал» | Перечень лиц, отнесенных к категории «персонал» и допущенных к работе с ИИИ, утверждается приказом по организации | п. 1.3 статьи 38 [1] пп. 57, 73 [9] п. 34 [16] |  |  |  |
|  | Соблюдение установленного порядка допуска работников (персонала) к работе с ИИИ | К работе с ИИИ допускаются лица: - удовлетворяющие квалификационным требованиям (требования к количеству, составу и квалификации персонала устанавливаются локальными правовыми актами и (или) организационно-распорядительными документами пользователя ИИИ, в частности главой 3 Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности); | пп. 1.2, 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [9] п. 12.3 [20] |  |  |  |
|  |  | - прошедшие обучение безопасному выполнению работ с ИИИ (радиационным устройством) во всех режимах, а также выполнению действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагированию в случае радиационной аварии и радиационного инцидента, | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [9] |  |  |  |
|  |  | - прошедшие обучение, проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности, | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 59 [9] пп. 5, 13 [14] |  |  |  |
|  |  | - прошедшие инструктаж по охране труда, включающий вопросы обеспечения радиационной безопасности в порядке, установленном законодательством об охране труда | п. 1.2 статьи 38 [1] п. 59 [9] |  |  |  |
|  | Наличие должностных инструкций работникам (персоналу) | В должностных инструкциях должны быть отражены, в том числе, обязанности работников (персонала) в области обеспечения радиационной безопасности | п. 1.2 статьи 38 [1] п. 75 [9] п. 36 [16] |  |  |  |
|  | Проведение периодического инструктажа персонала по охране труда, включающего вопросы обеспечения радиационной безопасности | Результаты проведения повторного (не реже двух раз в год), внепланового, целевого инструктажа c регистрацией в журнале регистрации инструктажа по охране труда (включая вопросы радиационной безопасности) | п. 2 статьи 38 [1] п. 59 [9] глава 3 [18] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение работниками (персоналом), выполняющими работы с РИП обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности (за исключением РИП пятой категории по степени радиационной опасности) | Персонал должен пройти обучение а также проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности не реже одного раза в год. | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [9] пп. 5, 13 [14] |  |  |  |
|  | Соблюдение порядка создания и работы комиссии по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности (при необходимости) | Состав комиссии организации, а также регламент ее работы определяются локальными правовыми актами организации. Председателем комиссии организации (структурного подразделения организации) назначается руководитель либо заместитель руководителя организации (структурного подразделения организации), к которому предъявляются требования по обучению и проверке (оценке) знаний. В состав комиссии организации (структурного подразделения организации) входят руководители подразделений, работники (персонал) которых подлежат проверке (оценке) знаний. Комиссии правомочны проводить заседания и принимать решения при участии в их работе не менее трех членов, включая председателя комиссии или лица, его замещающего. | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 8, 9 [14] |  |  |  |
|  | Система радиационного контроля | Система радиационного контроля должна определять виды и объем радиационного контроля, перечень необходимых средств измерений и вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля, а также штат работников, осуществляющих радиационный контроль | п. 3 статьи 41 [1] п. 17 [5] пп. 78, 93, 94 [9] пп. 51, 53, 56 [15] пп. 30, 31 [16] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение | Наличие протоколов радиационного контроля |  |  |  |  |
|  | Измерение мощности эквивалентной дозы на поверхности блоков источников стационарных РИП 2-4 групп, на расстоянии 1,0 м от нее, на рабочих местах и в местах возможного нахождения людей Измерение мощности эквивалентной дозы на поверхности мобильных (переносных) РИП 2-4 групп и на расстоянии 1,0 м от них | Проводится один раз в полугодие Проводится ежеквартально | п. 3 статьи 38 [1] п. 17 [5] пп. 78, 93, 94 [9] п. 55 [15] |  |  |  |
|  | Организация учета и контроля индивидуальных доз облучения персонала и информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и о величине полученных доз облучения | Пользователь ИИИ обеспечивает учет доз облучения на объектовом уровне. Индивидуальная доза облучения должна вноситься в карточку учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с ИИИ. | статья 32, пп. 1.4, 1.5 статьи 38 [1] п. 75 [9] п. 17 [5] пп. 188, 192, 193 [16] пп. 8-13 [17] |  |  |  |
|  | Использование надлежащим образом средств измерения для проведения радиационного контроля | Средства радиационного контроля должны поддерживаться в технически исправном состоянии (в том числе посредством организации и проведения технического обслуживания и ремонта), а также своевременно проходить периодическую метрологическую поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений (в т.ч. иметь действующее свидетельство о государственной поверке) | п. 2 статьи 38 [1] п.79 [9] п. 58 [15] п. 33 [16] |  |  |  |
|  | Реализация принципа оптимизации обеспечения радиационной безопасности | Граничные дозы устанавливаются с целью соблюдения принципа оптимизации. Значения граничных доз профессионального облучения устанавливаются таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровня облучения до возможно низкого уровня с учетом радиационной обстановки на объекте и уровнях доз облучения персонала (прогнозируемых и (или) фактических) | пп. 1, 2 статьи 20, п. 1.5 статьи 37, пп. 1.1, 1.7 статьи 38 [1] абзац пятнадцатый подпункта 1.10 [7] пп. 6, 10,13-15, 22, 23 [19] |  |  |  |
|  | Наличие радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ за прошедший год и соответствие его содержания требованиям [6] и фактической ситуации | Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется пользователем ИИИ на основе данных производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности и радиационного контроля. Результаты такой оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ | пп. 1-3 статьи 37, п. 1.15 статьи 38 [1], [6] 13 [15] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ и (или) документа, определяющего порядок выполнения работ и (или) оказания услуг с учетом технической (эксплуатационной) документации на радиационные устройства | Инструкции должны содержать порядок проведения работ, контроля, учета, хранения и выдачи ИИИ, сбора и удаления радиоактивных отходов, содержания помещений, меры индивидуальной защиты, меры радиационной безопасности при пусконаладочных работах с ИИИ | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [9] п. 35 [16] п. 45 [15] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по учету и контролю ядерных материалов (при наличии ядерных материалов) | Инструкция должна содержать описание организационной структуры организации; перечень НПА, в том числе ТНПА, в соответствии с которыми осуществляется учет и контроль ядерных материалов в организации; порядок составления и предоставления информации в Госатомнадзор; систему учетных документов и отчетов; порядок ведения учетных документов и отчетов (в том числе порядок составления учетных отчетов); процедуру получения и отправки ядерных материалов организацией; периодичность проведения физических инвентаризаций; процедуру определения фактически наличного количества ядерных материалов при проведении физической инвентаризации; порядок подготовки к проведению инспекций Международного агентства по атомной энергии по проверке системы учета и контроля ядерных материалов; краткие сведения о программе применения устройств индикации вмешательства (при их использовании); порядок проведения внутреннего расследования аномалий в учете ядерных материалов и контроле за ними; порядок разработки, введения в действие, а также внесения изменений в нее. | п. 80 [10] |  |  |  |
|  | Наличие знаков радиационной опасности | Помещения хранения, отведенные места хранения или границы временного места хранения должны быть обозначены знаком радиационной опасности На наружной поверхности РИП (блока источника) должны быть нанесены знаки радиационной опасности установленной формы, отчетливо видимые с расстояния не менее 3,0 м. Для РИП 1 группы допускается наносить знак радиационной опасности на внутренней поверхности корпуса или на блоке источника. | статья 28 [1] п. 92 [9] п. 25 [15] |  |  |  |
|  | Соответствие конструктивной защиты РИП требованиям ТНПА | Не допускается снимаемое поверхностное радиоактивное загрязнение с любой точки на поверхности РИП | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 34 [9] п. 65, таблица 40 [4] |  |  |  |
|  |  | Для РИП 1 группы мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности используемого источника не более 1 мкЗв/ч | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 34 [9] п. 22 [15] п. 65, таблица 40 [4] |  |  |  |
|  |  | Для РИП 2 группы мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности для всех доступных точек, за исключением зоны рабочего пучка излучения в положении «работа» не более 1 мкЗв/ч | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 34 [9] п. 22 [15] п. 65, таблица 40 [4] |  |  |  |
|  |  | Для РИП 3 группы: поток нейтронов используемого нейтронного источника не более 105 н/с; мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности блока источника РИП, предназначенного для помещений, имеющих постоянные рабочие места, не более 100 мкЗв/ч; мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от блока источника, предназначенного для помещений, имеющих постоянные рабочие места, не более 3 мкЗв/ч; мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от блока источника РИП, предназначенного для помещений, не имеющих постоянных рабочих мест не более 20 мкЗв/ч | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 34 [9] п. 21 [15] п. 65, таблица 40 [4] |  |  |  |
|  |  | Для РИП 4 группы: мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности блока источника РИП, предназначенного для помещений, имеющих постоянные рабочие места, не более 100 мкЗв/ч; мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от блока источника, предназначенного для помещений, имеющих постоянные рабочие места, не более 3 мкЗв/ч; мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от блока источника РИП, предназначенного для помещений, не имеющих постоянных рабочих мест, не более 20 мкЗв/ч | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 34 [9] п. 21 [15] п. 65, таблица 40 [4] |  |  |  |
|  | Защита от ионизирующего излучения РИП 2-4 групп | Мощность дозы на поверхности наружных стен, дверей и окон помещения для хранения переносных РИП 2-4 групп или на наружной поверхности его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должна превышать 1,0 мкЗв/ч | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 93 [9] п. 33 [15] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по размещению РИП 2-4 групп | При использовании РИП 2-4 групп необходимо выполнять следующие требования: - пучок излучения направлять в наиболее безопасную для работающих в данном помещении сторону (в сторону земли, в сторону капитальной стены и тому подобное); - установку РИП осуществлять так, чтобы мощность дозы на постоянных рабочих местах и в местах возможного нахождения людей не превышала 1,0 мкЗв/ч, используя для этого, в случае необходимости, дополнительные средства радиационной защиты (стационарные или переносные); - не допускать наличия постоянных рабочих мест на расстоянии менее 1,0 м от поверхности блока источников стационарных РИП 3-4 группы и исключать доступ в эту зону посторонних лиц. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 81 [9] п. 40 [15] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию РИП 2-4 групп организациями, имеющими лицензии (за исключением РИП пятой категории по степени радиационной опасности) | Монтаж и наладка РИП 2-4 групп, перезарядка блоков источников, их ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. После монтажа и наладки стационарных РИП 2-4 групп должна быть измерена мощность дозы излучения: - на наружной поверхности блока источника (РИП) и на расстоянии 1,0 м от нее; - на ближайших рабочих местах; - в местах возможного доступа лиц, не связанных эксплуатацией РИП и оборудования, на котором он установлен. Кроме того, должен быть проведен контроль радиоактивного загрязнения поверхности блока. По результатам проведенных измерений оформляется протокол измерений. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 11 приложения 1 [2] пп. 4 – 8 приложения 1 [8] п. 76 [9] пп. 41, 42, 43 [15] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по техническому обслуживанию, проверкам, ремонту и испытаниям систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности: Проведение технического обслуживания с установленной периодичностью и соблюдением методик и технической (эксплуатационной) документации на ИИИ Недопущение внесения несанкционированных изменений в конструкцию ИИИ, в схемы и алгоритмы работы систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности | Для поддержания работоспособности систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности, и предотвращения их отказов должно осуществляться регулярное техническое обслуживание, проверки, ремонт и испытания систем и элементов, важных для безопасности. Указанные работы должны проводиться организациями, выполняющими работы и (или) оказывающими пользователям ИИИ услуги, которые могут оказать влияние на радиационную безопасность, по утвержденным методикам и технологиям (инструкциям, программам, графикам), разрабатываемым на основе проектной и (или) конструкторской документации, технической (эксплуатационной) документации на ИИИ. Информация о выполненных работах и (или) оказываемых услугах должна оформляться документально (с отражением конкретных мероприятий в рамках выполненного объема обслуживания). При эксплуатации ИИИ и проведении регулярных проверок, технического обслуживания, ремонта и испытаний систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности, не допускается вносить несанкционированные изменения в конструкцию ИИИ, в схемы и алгоритмы работы систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности, запрещается проводить другие работы, не предусмотренные проектной документацией на РО, и не связанные с эксплуатацией ИИИ | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 82, 83, 85 [9] |  |  |  |
|  | Эксплуатация РИП в течение назначенного или продленного срока эксплуатации. Соблюдение требований по продлению срока эксплуатации закрытых ИИИ в составе РИП | Эксплуатация закрытых ИИИ допускается только в течение назначенного или продленного срока эксплуатации сверх назначенного срока эксплуатации ИИИ. Вопрос о возможном продлении срока эксплуатации закрытых ИИИ должен решаться комиссией в составе представителей пользователя ИИИ и органов, осуществляющих государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности. Если закрытые ИИИ изготовлены (произведены) в Республике Беларусь, в состав комиссии включаются также представители предприятия-изготовителя (производителя). | п. 1.1 статьи 38 [1], п. 11 приложения 1 [2] п. 9 приложения 1 [8] пп. 98 – 104, 106 [9] п. 93 [16] [21] |  |  |  |
|  | Своевременное проведение контроля герметичности закрытых ИИИ в составе РИП | Контроль герметичности закрытых ИИИ должен проводиться в порядке и срок, установленные требованиями обязательных для соблюдения ТНПА, технической (эксплуатационной) документации на них. Не допускается использование закрытых ИИИ в случае нарушения их герметичности. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 105 [9] |  |  |  |
|  | Ведение журнала профилактических осмотров РИП | Осмотр РИП 2-4 групп с проверкой сохранности пломб и замков блоков источников и записью результатов осмотра в журнал проведения профилактических осмотров РИП должен проводиться еженедельно. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 76 [9] п. 55 [15] |  |  |  |
|  | Проверка наличия источников в блоках источников РИП | Для РИП 2-4 проводится еженедельно. Для стационарных РИП 1 группы – один раз в полугодие. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 76 [9] п. 55 [15] |  |  |  |
|  | Проверка надежности крепления блоков источников стационарных РИП и конструкций дополнительной радиационной защиты (если они предусмотрены) | Для РИП 2-4 групп проводится ежеквартально | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 76 [9] п. 55 [15] |  |  |  |
|  | Готовность к реагированию на радиационные аварии и инциденты | Наличие актуального Плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии (для пользователей радиоизотопных приборов в состав которых входят закрытые ИИИ третьей категории по степени радиационной опасности) | пп. 1, 5, 6 статьи 46 [1] п. 75 [9] абзац одиннадцатый подпункта 1.10 [7] [11] |  |  |  |
|  |  | Наличие приказа руководителя организации – пользователя ИИИ об утверждении и введении в действие согласованного Плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии (для пользователей радиоизотопных приборов в состав которых входят закрытые ИИИ третьей категории по степени радиационной опасности) | п. 6 статьи 46 [1] п. 6 [11] |  |  |  |
|  |  | Наличие инструкции по действиям персонала при радиационных авариях | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [9] п. 248 [16] |  |  |  |
|  |  | Наличие программы подготовки и проведения противоаварийных тренировок (для пользователей радиоизотопных приборов в состав которых входят закрытые ИИИ третьей категории по степени радиационной опасности), проведение таких тренировок | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [9] |  |  |  |
|  |  | Наличие системы оповещения о возникшей аварии | п. 5 статьи 46 [1] п. 82 [9] пп. 245, 250 [16] |  |  |  |
|  |  | Выполнение Плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии (в части наличия предусмотренных им средств на случай радиационной аварии) | п. 5 статьи 46 [1] |  |  |  |
|  | Наличие случаев радиационных аварий, радиационных инцидентов и соблюдение требований по их расследованию | Подлежат обязательному расследованию и регистрации в установленном порядке | пп. 2, 3 статьи 47 [1] п. 88 [9] п. 260 [16] [12] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по выводу из эксплуатации ИИИ | Решение о выводе из эксплуатации РО и (или) ИИИ принимает пользователь ИИИ. Основанием для принятия решения о выводе из эксплуатации РО и (или) ИИИ может быть невозможность или нецелесообразность дальнейшего использования РО и (или) ИИИ по назначению. Пользователь ИИИ несет ответственность за безопасный вывод из эксплуатации РО и (или) ИИИ. После принятия решения о прекращении эксплуатации закрытых ИИИ пользователь ИИИ обеспечивает возврат закрытых ИИИ изготовителю (производителю) или продавцу в соответствии с условиями договора, либо передачу его на долговременное хранение или захоронение без необоснованной задержки на территории пользователя ИИИ после прекращения эксплуатации. Временное хранение отработавших свой ресурс закрытых ИИИ на территории пользователя ИИИ допускается в течение срока не более 1 (одного) года после истечения назначенного срока эксплуатации или дополнительного срока эксплуатации закрытых ИИИ. | пп. 1.1, 1.16 статьи 38 [1] пп. 107, 116 – 118 [9] п. 20 [5] |  |  |  |
|  | Своевременное устранение нарушений в области обеспечения радиационной безопасности | Уведомление об устранении нарушений в установленные в акте проверки, предписании об устранении нарушений сроки должно направляться в Госатомнадзор | п. 1.11 статьи 38 [1] пп. 10, 14 [3] |  |  |  |

| (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность представителя Госатомнадзора) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

| (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность представителя пользователя ИИИ) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, в том числе, технических нормативных правовых актов,

локальных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

- Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137.

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 
«О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 (с учетом изменений, внесенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022 г. № 829).

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 168.

- Инструкция о порядке ведения и использования радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2020 г. № 443.

- Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 сентября 2021 г. № 64 «О требованиях к составу и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности».

- Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 ноября 2023 г. № 59 «О регулировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения».

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42.

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с ядерными материалами. Требования к учету и контролю ядерных материалов», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 22 февраля 2019 г. № 26.

- Положение о порядке разработки и утверждения плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии, утвержденное постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23 июня 2023 г. № 40.

- Инструкция о порядке организации расследования аварий, катастроф, бедствий, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 29 июля 2008 г. № 80.

- Инструкция о порядке учета и контроля источников ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 13 апреля 2020 г. № 16.

- Инструкция о порядке обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2020 г. 
№ 18.

- Санитарные нормы и правила 2.6.1.8-15-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Республики Беларусь от 19 ноября 2003 г. № 138.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 31 декабря 2013 г. № 137.

- Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110.

- Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175.

- Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 августа 2021 г. № 881.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности», утвержденного приказом начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусьот 5 августа 2020 г. № 44.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности для пользователей закрытых источников ионизирующего излучения «Порядок работы комиссии по решению вопросов о возможности продления сроков эксплуатации закрытых источников ионизирующего излучения», утвержденное приказом Госатомнадзора 
от 20 ноября 2023 г. № 48.