УТВЕРЖДЕНО

приказ начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

04.11.2021 № 70

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Департамент по ядерной и радиационной безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №________

| для использования при осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки ⁫, при планировании проверки ⁫, иное _______________________________

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая⁫, внеплановая ⁫

Инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист):

| Дата начала заполнения чек- листа | Дата завершения заполнения чек- листа | Дата направления чек-листа |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учетный номер плательщика ⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫⁫

Наименование пользователя источников ионизирующего излучения

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения пользователя источников ионизирующего излучения

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) пользователя источников ионизирующего _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

излучения:

Ответственный за радиационную безопасность_________________________________________________________________________________________________________

Ответственный за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ)________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕНТГЕНОВСКИХ И (ИЛИ) РАДИОНУКЛИДНЫХ ДЕФЕКТОСКОПОВ

Перечень радиационных объектов____________________________________________________________________________________________________________________

Перечень имеющихся дефектоскопов с указанием закрытых ИИИ в их составе (для радионуклидных дефектоскопов, при наличии):

| № п/п | Тип (модель), заводской номер и год выпуска дефектоскопа | Тип закрытого ИИИ в составе дефектоскопа (при наличии), радионуклидный состав | Заводской номер, дата выпуска закрытого ИИИ | Номер и дата паспорта на закрытый ИИИ | Активность закрытого ИИИ, Бк | Наличие защиты из обедненного урана (ядерный материал) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Вид, характер и место проведения работ с ИИИ:________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Пояснение | Структурные элементы нормативных правовых и технических нормативных правовых актов | Да | Нет | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение требований по постановке на учет (снятию с учета) ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ (далее – единая система) | Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь ИИИ направляет уведомление в Госатомнадзор в 15-дневный срок до начала (со дня окончания) обращения с ИИИ. При изменении реквизитов (наименование, ведомственная подчиненность, место нахождения, учетный номер плательщика и др.), а также изменении и (или) дополнении информации об ИИИ (заводской номер, номер и дата паспорта и др.) пользователь направляет письмо в Госатомнадзор с измененными (дополненными) данными не позднее 15 дней со дня изменения и (или) дополнения информации. | п. 2 статьи 31, п. 1.13 статьи 38 [1] пп. 4, 8, 10, 12, 14 [8] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий поставки ИИИ | Пользователь ИИИ до начала поставки ИИИ должен обратиться за государственной регистрацией типа ИИИ либо удостовериться, что государственная регистрация данного типа ИИИ осуществлена ранее. ИИИ поставляются (передаются) при наличии заказ-заявки на поставку ИИИ, согласованной в установленном законодательством об административных процедурах порядке | п. 1.12 статьи 38 [1] п. 60 [6] п. 26 [11] п. 7 [4] пп. 72, 73, приложение 5 [14] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований к системе отчетов об учете ядерных материалов и контроле за ними (при наличии ядерных материалов) | Организация с ядерными материалами малых количеств направляет в Госатомнадзор отчет об изменении инвентарного количества ядерных материалов. Отчет об изменении инвентарного количества ядерного материала представляется в Госатомнадзор не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения | пп. 74, 75, приложение 10 [10] |  |  |  |
|  | Наличие определенной в технической (эксплуатационной) документации на ИИИ категории ИИИ либо установление категории ИИИ в локальных правовых актах пользователя ИИИ | Для проектируемых (конструируемых) радиационных устройств категория ИИИ по степени радиационной опасности устанавливается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим их проектирование (конструирование), и указывается в проектной и (или) конструкторской документации, технической (эксплуатационной) документации на ИИИ. Если для радиационных устройств, эксплуатируемых до 21 января 2021 г., категория ИИИ по степени радиационной опасности не была установлена при проектировании (конструировании), то она устанавливается пользователем ИИИ и указывается в его локальных правовых актах. Категория радиационного устройства, содержащего закрытый ИИИ, определяется категорией закрытого ИИИ. | п. 2 статьи 38 [1] п. 6 [7] |  |  |  |
|  | Учет ИИИ в приходно-расходном журнале учета ИИИ | Все поступившие в организацию ИИИ должны учитываться в приходно-расходном журнале учета ИИИ в соответствии с установленной формой | пп. 1, 4 статьи 31, п. 1.14 статьи 38 [1] п. 64 [6] п. 20, приложение 9 [8] |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации ИИИ | Пользователь ИИИ обязан обеспечить проведение ежегодной инвентаризации ИИИ. Инвентаризация ИИИ проводится комиссией, назначенной приказом руководителя организации. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации (прекращения деятельности) пользователя, полного прекращения работ с ИИИ, установления факта хищения ИИИ, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению пользователя проводится внеочередная инвентаризация ИИИ. | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [6] пп. 22, 23, 24 [8] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий сохранности ИИИ, исключение возможности несанкционированного доступа и бесконтрольного использования ИИИ | Пользователь ИИИ должен обеспечить такие условия получения, хранения, использования и списания с учета всех ИИИ, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования. | подпункт 1.14 статьи 38 [1] п. 62 [6] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий хранения и исключение возможности бесконтрольного использования мобильных радиационных устройств (дефектоскопов) | Пользователь ИИИ должен обеспечить наличие специальных хранилищ для хранения мобильных радиационных устройств (дефектоскопов), условия их размещения, учет, хранение (при хранении рентгеновских дефектоскопов принятия специальных мер защиты, за исключением обеспечения их сохранности, не требуется) Выдача мобильных радиационных устройств (дефектоскопов) из мест постоянного хранения для проведения работ на объектах должна осуществляться по письменному разрешению руководства предприятия с регистрацией в специальном журнале. | подпункт 1.14 статьи 38 [1] п. 95 [6] пп. 22, 29, 90 [12] пп. 67, 77, 79 [11] |  |  |  |
|  | Наличие схемы размещения мобильных радиационных устройств (дефектоскопов) для каждого помещения (отведенного места) для хранения | Для каждого помещения (отведенного места) хранения должна быть составлена схема размещения в них мобильных радиационных устройств (дефектоскопов). Копия схемы размещения должна быть расположена на видном месте (на стене (двери) помещения для хранения или ограждающей конструкции отведенного места для хранения). | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 90 [6] |  |  |  |
|  | Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | Устанавливается пользователем ИИИ. Пользователь ИИИ обязан организовывать и осуществлять производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности | пп. 1, 4 статьи 36, п. 1.3 статьи 38 [1] пп. 73, 74, 75 [6] [19] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
|  | Наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля, или лица, ответственного за радиационную безопасность | Структурное подразделение, ответственное за осуществление производственного контроля, лицо, ответственное за радиационную безопасность, подчиняются непосредственно руководителю пользователя ИИИ или руководителю обособленного подразделения пользователя ИИИ Лицо, ответственное за радиационную безопасность, должно иметь высшее образование и пройти обучение и проверку знаний по вопросам радиационной безопасности. | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п. 73 [6] [19] |  |  |  |
|  | Наличие лиц, назначенных ответственными: - за радиационный контроль; - за учет, хранение и выдачу ИИИ; - за техническое состояние ИИИ; - за организацию сбора, хранения и сдачи РАО | Назначаются локальными правовыми актами пользователя ИИИ (приказы, распоряжения, иные) | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п. 73 [6] п. 53 [11] п. 34 [14] [19] |  |  |  |
|  | Наличие лиц, ответственных (при наличии ядерных материалов): - за контроль за обеспечением учета и контроля ядерных материалов; - за учет и контроль ядерных материалов; - материально-ответственных лиц из числа работников организации, отвечающих за сохранность ядерных материалов | Назначаются приказом по организации | п. 79 [10] |  |  |  |
|  | Наличие документально определенного перечня лиц, отнесенных к категории «персонал» | Перечень лиц, отнесенных к категории «персонал» и допущенных к работе с ИИИ, должен быть документально определен | п. 2 статьи 38 [1] пп. 57, 73 [6] п. 34 [14] |  |  |  |
|  | Соблюдение установленного порядка допуска работников (персонала) к работе с ИИИ | К работе с ИИИ допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с ИИИ, прошедшие обучение, проверку (оценку) знаний и инструктаж по вопросам радиационной безопасности, включая вопросы безопасного выполнения работ с ИИИ (радиационным устройством) во всех режимах, выполнению действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагированию в случае радиационной аварии и радиационного инцидента | пп. 1.9, 1.10 статьи 38 [1] п. 56, 58, 59 [6] п. 12.3 [19] |  |  |  |
|  | Наличие должностных инструкций работникам (персоналу) | В должностных инструкциях должны быть отражены, в том числе, обязанности работников (персонала) в области обеспечения радиационной безопасности | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 36 [14] |  |  |  |
|  | Проведение перед допуском к работе и периодически инструктажа персонала по вопросам обеспечения радиационной безопасности | Результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте, повторного (не реже двух раз в год), внепланового, целевого инструктажа c регистрацией в журнале регистрации инструктажа по охране труда (включая вопросы радиационной безопасности) | п. 2 статьи 38 [1] п. 59 [6] глава 3 [16] |  |  |  |
|  | Соблюдение порядка создания и работы комиссии по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности (при необходимости) | Состав комиссии организации, а также регламент ее работы определяются локальными правовыми актами организации. Председателем комиссии организации (структурного подразделения организации) назначается руководитель либо заместитель руководителя организации (структурного подразделения организации), к которому предъявляются требования по обучению и проверке (оценке) знаний. В состав комиссии организации (структурного подразделения организации) входят руководители подразделений, работники (персонал) которых подлежат проверке (оценке) знаний. Комиссии правомочны проводить заседания и принимать решения при участии в их работе не менее трех членов, включая председателя комиссии или лица, его замещающего. Организация в срок не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения проверки (оценки) знаний официально уведомляет Госатомнадзор о предстоящем заседании комиссии | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 8 – 10 [9] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение работниками (персоналом), выполняющими работы с ИИИ, обучения, проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности | Перед допуском к работе с ИИИ персонал должен пройти обучение безопасному выполнению работ с ИИИ (радиационным устройством) во всех режимах, а также выполнению действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагированию в случае радиационной аварии и радиационного инцидента, а также проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности не реже одного раза в год | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [6] пп. 5, 13 [9] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности: ответственным за радиационную безопасность или работниками и руководителем структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, ответственным за радиационный контроль, ответственным за техническое состояние ИИИ, работниками, входящими в состав комиссии организации по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности | Обучение по вопросам радиационной безопасности проводится до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в пять лет. Проверка (оценка) знаний по вопросам радиационной безопасности проводится по итогам обучения до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в три года в комиссии учреждения образования или Госатомнадзора | п. 1.9 статьи 38 [1] пп. 4, 12, 13 [9] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение персоналом медицинских осмотров | Информация о своевременном прохождении персоналом медицинских осмотров | Подпункт 1.10 статьи 38 [1] п. 13 [12] п. 15 [11] |  |  |  |
|  | Наличие мероприятий по формированию и поддержанию на должном уровне культуры безопасности | Культура безопасности формируется и поддерживается посредством: - подбора и обеспечения необходимого уровня квалификации работников, занятых в сферах деятельности, влияющих на безопасность ИИИ; - соблюдения дисциплины при обязательном распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - разработки и (или) соблюдения применяемых методик и технологий, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта; - понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность ИИИ и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований должностных инструкций, технологических инструкций и регламентов, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности; - понимания каждым работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного. | п. 2 статьи 38 [1] п. 13 [6] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ и (или) документа, определяющего порядок выполнения работ и (или) оказания услуг с учетом технической (эксплуатационной) документации на радиационные устройства | Инструкции должны содержать порядок проведения работ, контроля, учета, хранения и выдачи ИИИ, сбора и удаления радиоактивных отходов, содержания помещений, меры индивидуальной защиты | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 35 [14] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по учету и контролю ядерных материалов (при наличии ядерных материалов) | Инструкция должна содержать описание организационной структуры организации; перечень НПА, в том числе ТНПА, в соответствии с которыми осуществляется учет и контроль ядерных материалов в организации; порядок составления и предоставления информации в Госатомнадзор; систему учетных документов и отчетов; порядок ведения учетных документов и отчетов (в том числе порядок составления учетных отчетов); процедуру получения и отправки ядерных материалов организацией; периодичность проведения физических инвентаризаций; процедуру определения фактически наличного количества ядерных материалов при проведении физической инвентаризации; порядок подготовки к проведению инспекций Международного агентства по атомной энергии по проверке системы учета и контроля ядерных материалов; краткие сведения о программе применения устройств индикации вмешательства (при их использовании); порядок проведения внутреннего расследования аномалий в учете ядерных материалов и контроле за ними; порядок разработки, введения в действие, а также внесения изменений в нее | п. 80 [10] |  |  |  |
|  | Система радиационного контроля | Система радиационного контроля должна определять виды, объем и периодичность радиационного контроля, перечень необходимых средств измерений и вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля, а также штат работников, осуществляющих радиационный контроль | п. 3 статьи 41 [1] пп. 78, 93, 94 [6] пп. 51, 53, 56 [11] пп. 26-31 [14] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение периодичности и объема радиационного контроля за безопасностью оборудования и средств радиационной защиты при выполнении работ с рентгеновскими дефектоскопами | Наличие информации, подтверждающей проведение радиационного контроля: Проведение измерений мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала – не реже одного раза в квартал и при каждом изменении условий просвечивания, а также каждый раз после ремонта, модернизации, замены или изъятия комплектующих изделий; При проведении работ с мобильными радиационными устройствами (рентгеновскими дефектоскопами): - проведение проверки защитных устройств (ширм, экранов и т.д.) – не реже двух раз в год и при обнаружении видимых повреждений; - проведение измерений мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах дефектоскопистов, в смежных помещениях и определение размеров радиационно-опасных зон – один раз в квартал, а также каждый раз при изменении условий просвечивания; При проведении работ со стационарными рентгеновскими дефектоскопами: - проведение проверки стационарных защитных устройств – не реже одного раза в год, а также после окончания строительных и ремонтных работ, затрагивающих эти защитные устройства; - проведение проверки исправности систем блокировки и сигнализации – в каждую смену перед началом работы; - проведение проверки радиационной защиты установок с аппаратами в местной защите, технологических проемов, флуоресцирующих экранов проводится не реже одного раза в квартал. | подпункт 1.1 статьи 38 [1] пп. 73, 78 [6] пп. 81, 82, 83, 84, 86, 87 [12] |  |  |  |
|  | Соблюдение периодичности и объема радиационного контроля за безопасностью оборудования и средств радиационной защиты при выполнении работ с радионуклидными дефектоскопами | Наличие информации, подтверждающей проведение радиационного контроля: При выполнении работ с мобильными радиационными устройствами (радионуклидными дефектоскопами): - проведение измерений мощности дозы излучения на рабочих местах персонала и определение размеров радиационно-опасных зон – один раз в квартал, а также каждый раз при изменении технологии просвечивания и перезарядке дефектоскопа; - проведение измерений мощности дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхности радиационной головки – каждый раз по окончании работ, при выдаче и сдаче в хранилище; - контроль эффективности радиационной защиты хранилища, смежных с ним помещений и специальных транспортных средств – не реже двух раз в год; - проведение измерений мощности дозы излучения на рабочих местах лиц, проводящих зарядку, перезарядку и ремонт дефектоскопов, – каждый раз при выполнении перечисленных операций; - определение уровней загрязнения радиоактивными веществами дефектоскопов, транспортных средств и контейнеров, а также хранилищ и помещений, где осуществляется зарядка, перезарядка и ремонт дефектоскопов, – не реже одного раза в квартал; При выполнении работ со стационарными радионуклидными дефектоскопами: - проведение измерения мощности дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхностей радиационных головок, в помещениях, смежных с помещением для просвечивания, в пультовых – не реже двух раз в год, а также при изменении условий просвечивания; - проведение измерения уровней загрязнения радиоактивными веществами дефектоскопов, помещений, в которых они установлены, и вспомогательного оборудования – не реже двух раз в год, а также при изменении условий просвечивания; - проведение измерения мощности дозы излучения при выполнении ремонтных работ, а также зарядки и перезарядки дефектоскопов – каждый раз при выполнении перечисленных операций; - определение уровней загрязнения радиоактивными веществами дефектоскопов – каждый раз при выполнении ремонтных работ, а также зарядки и перезарядки дефектоскопов; - проверка исправности систем блокировок и сигнализации – каждый раз перед началом работы. | подпункт 1.1 статьи 38 [1] пп. 73, 78 [6] п. 88 [11] |  |  |  |
|  | Организация учета и контроля индивидуальных доз облучения персонала и информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и о величине полученных доз облучения | Пользователь ИИИ обеспечивает учет доз облучения персонала на объектовом уровне. Индивидуальная доза облучения должна вноситься в карточку учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с ИИИ. | статья 32, пп. 1.4, 1.5 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 17 [4] пп. 188, 192, 193 [14] пп. 8-13 [15] |  |  |  |
|  | Соответствие конструктивной защиты рентгеновских дефектоскопов требованиям ТНПА | Наличие защитных камер для установки стационарных рентгеновских дефектоскопов. Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 10 см от любой доступной точки внешней поверхности защитной камеры, включая защитные устройства технологических проемов и входные двери, не должна превышать 2,5 мкЗв/ч. Мощность дозы рентгеновского излучения дефектоскопов в местной защите на расстоянии 10 см от любой доступной точки наружной поверхности защиты или ограждения, исключающего возможность доступа людей при работе аппарата, не должна превышать 2,5 мкЗв/ч. | п. 2 статьи 38 [1] пп. 42, 43, 44 [12] |  |  |  |
|  | Наличие соответствующей радиационной защиты смотровых окон защитных камер стационарных рентгеновских дефектоскопов | Защитное смотровое окно в защитной камере размещается в стороне от прямого пучка излучения. Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 10 см от его наружной поверхности не должна превышать 20 мкЗв/ч. | п. 2 статьи 38 [1] п. 45 [12] |  |  |  |
|  | Соответствие конструктивной защиты радионуклидных дефектоскопов требованиям ТНПА | Мощность дозы на внешней поверхности защитного бокса при всех допустимых режимах просвечивания не должна превышать 2,5 мкЗв/ч. Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока дефектоскопа с источником излучения при нахождении источника излучения в положении хранения не должна превышать 20 мкЗв/ч, для дефектоскопов с нейтронным источником это соответствует плотности потока быстрых нейтронов не более 15 см-2 с-1. | п. 2 статьи 38 [1] пп. 23, 64 [11] |  |  |  |
|  | Использование надлежащим образом средств измерения для проведения радиационного контроля | Средства радиационного контроля должны поддерживаться в технически исправном состоянии (в том числе посредством организации и проведения технического обслуживания и ремонта), а также своевременно проходить периодическую метрологическую поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений (в т.ч. иметь действующее свидетельство о государственной поверке) | п. 2 статьи 38 [1] п.79 [6] п. 58 [11] п. 33 [14] |  |  |  |
|  | Наличие установленных граничных доз профессионального облучения | Граничные дозы устанавливаются с целью соблюдения принципа оптимизации | пп. 1, 2 статьи 20, п. 1.7 статьи 38 [1] пп. 15, 16 [13] пп. 6, 10, 13 – 15, 23 [18] |  |  |  |
|  | Обоснованность установленных значений граничных доз | Значения граничных доз профессионального облучения устанавливаются таким образом, чтобы было гарантировано не превышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровня облучения до возможно низкого уровня с учетом радиационной обстановки на объекте и уровнях доз облучения персонала (прогнозируемых и (или) фактических) | п. 1.7 статьи 38 [1] п. 16 [13] п. 197 [14] пп. 22, 23 [18] |  |  |  |
|  | Наличие случаев превышения граничных доз | Превышение измеренных значений над граничными дозами | п. 1.5 статьи 37 [1] п. 22 [18] |  |  |  |
|  | Определение причин превышения граничных доз | Выясняются причины, приведшие к превышению граничных доз, принимаются корректирующие меры | п. 1.5 статьи 37 [1] пп. 21, 22 [18] |  |  |  |
|  | Наличие радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ за прошедший год и соответствие его содержания требованиям [5] и фактической ситуации | Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется пользователем ИИИ на основе данных производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности и радиационного контроля. Результаты такой оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ | пп. 1-3 статьи 37, п. 1.15 статьи 38 [1], [5] |  |  |  |
|  | Наличие защитной блокировки | Стационарные рентгеновские дефектоскопы должны быть включены в цепь управления блокировок дверей, отключающих высокое напряжение при открывании любой двери в защитную камеру. Повторное включение высокого напряжения возможно только с пульта управления аппарата после закрытия двери. Двери в защитную камеру для радионуклидного дефектоскопа должны быть оборудованы блокировками, связанными с механизмом перемещения закрытого ИИИ для исключения возможности включения дефектоскопа при незакрытой или неплотно закрытой двери, а также исключения возможности открывания двери при включенном дефектоскопе. | п. 2 статьи 38 [1] п. 28 [6] п. 48 [12] п. 75 [11] |  |  |  |
|  | Наличие устройства аварийного отключения стационарного дефектоскопа | Наличие в защитной камере для рентгеновского дефектоскопа легкодоступного устройства для аварийного отключения высокого напряжения и запрета на его включение. Для стационарного радионуклидного дефектоскопа должно быть предусмотрено устройство для принудительного перемещения закрытого ИИИ в положение хранения при неисправности системы блокировок, отключении электроснабжения, пожаре, а также при других событиях. | п. 2 статьи 38 [1] п. 51 [12] п. 75 [11] |  |  |  |
|  | Наличие сигнализации | Наличие установленных над входом в защитную камеру для рентгеновского дефектоскопа световых табло с предупреждающими надписями, загорающимися при включении высокого напряжения и отключающимися после окончания просвечивания. Наличие установленной в защитной камере для рентгеновского дефектоскопа звуковой и (или) световой сигнализации, предупреждающих о необходимости немедленно покинуть рабочую камеру перед включением аппарата. Радионуклидные дефектоскопы должны оборудоваться системой сигнализации (электрической, механической, цветовой, радиометрической, звуковой), включающейся при переводе источника излучения в рабочее положение. При цветовой системе сигнализации рабочему положению источника должен соответствовать красный цвет, промежуточному положению - желтый, а положению хранения - зеленый цвет. Система механической сигнализации должна располагаться на радиационных головках дефектоскопов, а система электрической и радиометрической - на пультах управления. | п. 2 статьи 38 [1] п. 30, 44 [6] пп. 52, 53 [12] п. 22 [11] |  |  |  |
|  | Защита от несанкционированного доступа | Рентгеновские дефектоскопы должны быть оснащены надежным замковым устройством, исключающим возможность их включения без использования специального ключа. Радионуклидные дефектоскопы должны быть оснащены специальными устройствами для надежной фиксации закрытого ИИИ в положении хранения, а также устройствами, исключающими возможность несанкционированного доступа к закрытому ИИИ и перевода его в рабочее состояние. Входные двери в защитную камеру и пультовую стационарного дефектоскопа должны закрываться на замок. Ключи от защитной камеры и пультовой, а также ключ от замкового устройства аппарата должны сдаваться лицу, ответственному за его эксплуатацию. Хранение ключей должно быть строго регламентировано администрацией организации. | п. 2 статьи 38 [1] пп. 38, 49 [12] п. 19 [11] |  |  |  |
|  | Соответствующая маркировка | Наличие знака радиационной опасности на наружной поверхности установки с рентгеновским дефектоскопом и на входных дверях защитной камеры. Наличие на наружной поверхности защитного блока радионуклидного дефектоскопа маркировки с указанием наименования дефектоскопа, заводского номера, радионуклида и допустимой величины активности источника, а также знака радиационной опасности. | статья 28 [1] п. 54 [6] п. 62 [12] п. 27 [11] |  |  |  |
|  | Наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ | На этапе поставки ИИИ и далее в ходе его эксплуатации должно быть обеспечено наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ на одном из официальных государственных языков Республики Беларусь. | п. 2 статьи 38 [1] пп. 61, 86 [6] |  |  |  |
|  | Соблюдение периодичности технического осмотра и электротехнических испытаний рентгеновских дефектоскопов | Рентгеновские дефектоскопы должны подвергаться техническому осмотру (не реже одного раза в месяц) и электротехническому испытанию на соответствие технических параметров и параметров радиационной безопасности требованиям, изложенным в технической и эксплуатационной документации, с периодичностью не реже одного раза в год. | подпункт 1.1 статьи 38 [1] пп. 76, 77 [12] п. 112 [6] |  |  |  |
|  | Зарядка, перезарядка, ремонт радионуклидных дефектоскопов | Зарядка и перезарядка, а также ремонт дефектоскопов должны производиться организациями (специализированными мастерскими, лабораториями, заводами-изготовителями и т.п.), имеющими лицензию МЧС на право осуществления деятельности в области использования ИИИ в части выполнения работ и (или) оказания услуг по обслуживанию (для зарядки и перезарядки) и ремонту (для ремонта), в специально оборудованных помещениях при непрерывном радиационном контроле. После извлечения, закрытого ИИИ из дефектоскопа должен проводиться контроль радиоактивного загрязнения внутренних и наружных поверхностей дефектоскопа. После зарядки дефектоскопа закрытым ИИИ должны проводиться измерения мощности дозы излучения на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока (радиационной головки) дефектоскопа. К выполнению работ по зарядке и перезарядке дефектоскопов должны допускаться лица, отнесенные к категории облучаемых лиц «персонал», допущенные к выполнению работ в установленном законодательством порядке. Ремонт дефектоскопов должен проводиться после извлечения из него закрытого ИИИ. | подпункт 1.1 статьи 38 [1] п. 11 Приложения 1 [2] пп. 46, 47, 50, 51, 54, 56 [11] |  |  |  |
|  | Наличие информации о длительности и условиях работы радионуклидных дефектоскопов | Наличие информации о длительности и условиях работы радионуклидных дефектоскопов, в том числе о количестве рабочих циклов в технической и эксплуатационной документации. | п. 2 статьи 38 [1] п. 85 [6], техническая и эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Соблюдение сроков службы радионуклидных дефектоскопов | Соблюдение срока службы радионуклидного дефектоскопа, наличие информации о выполнении ремонта аппарата для продления срока службы сверх предусмотренного эксплуатационной документацией (как правило 5 лет, если количество наработанных рабочих циклов за это время не превышает 50 000). Наличие сведений о проведении ремонта дефектоскопа, эксплуатирующегося сверх назначенного срока эксплуатации. | п. 2 статьи 38 [1] п. 85 [6], техническая и эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Соблюдение срока службы гибкого вала держателя закрытого ИИИ радионуклидных дефектоскопов | Соблюдение срока службы гибкого вала держателя закрытого ИИИ радионуклидного дефектоскопа, наличие информации о его замене при выработке ресурса, предусмотренного эксплуатационной документацией (как правило, 2 года или 25000 рабочих циклов; для радионуклидных дефектоскопов типа ГАММАРИД-192 –2 года или 10 000 рабочих циклов). | п. 2 статьи 38 [1] п. 85 [6], техническая и эксплуатационная документация |  |  |  |
|  | Соблюдение разрешенной величины активности, назначенного срока службы, порядка зарядки (перезарядки) закрытых ИИИ в радионуклидных дефектоскопах | Соответствие активности заряженного в радионуклидный дефектоскоп закрытого ИИИ активности, указанной в технической и эксплуатационной документации. Наличие протоколов зарядки (перезарядки) дефектоскопов, выполненных организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) МЧС на право осуществления деятельности в области использования ИИИ в части выполнения работ и (или) оказания услуг по обслуживанию радиационных устройств, относящихся к первой-четвертой категориям ИИИ по степени радиационной опасности. | п. 2 статьи 38 [1] п. 11 Приложения 1 [2] п. 97 [6] пп. 46, 52 [11] |  |  |  |
|  | Обеспечение радиационной безопасности при выполнении работ с использованием мобильных радиационных устройств (дефектоскопов) | Пользователь ИИИ должен обеспечить выполнение требований по определению размеров и ограждению радиационно опасной зоны, в пределах которой мощность дозы излучения не превышает 2,5 мкЗв/ч, и контролю за отсутствием посторонних лиц в ней, при проведении дефектоскопии в производственных помещениях, на открытых площадках и полевых условиях. | п. 2 статьи 38 [1] п. 80 [6] пп. 63, 64 [12] пп. 39, 40 [11] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по действиям персонала при радиационных авариях: | Отражает порядок действий персонала в случае радиационной аварии | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [6] п. 248 [14] |  |  |  |
|  | Наличие системы оповещения о возникшей радиационной аварии | Система оповещения должна быть предусмотрена в каждой организации, в которой возможна радиационная авария | п.5 статьи 46 [1] п. 82 [6] пп. 245, 250 [14] |  |  |  |
|  | Наличие средств обеспечения ликвидации последствий радиационной аварии | Наличие и доступность в любое время суток средств пожаротушения и дезактивации, медицинских средств профилактики радиационных поражений и средств оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии, приборов радиационного контроля, аппаратуры связи и оповещения об аварии и т.д. | п. 5 статьи 46 [1] п. 245 [14] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по выводу из эксплуатации ИИИ | Решение о выводе из эксплуатации РО и (или) ИИИ принимает пользователь ИИИ. Основанием для принятия решения о выводе из эксплуатации РО и (или) ИИИ может быть невозможность или нецелесообразность дальнейшего использования РО и (или) ИИИ по назначению. Пользователь ИИИ несет ответственность за безопасный вывод из эксплуатации РО и (или) ИИИ. После принятия решения о прекращении эксплуатации закрытых ИИИ пользователь ИИИ обеспечивает возврат закрытых ИИИ изготовителю (производителю) или продавцу в соответствии с условиями договора, либо передачу его на долговременное хранение или захоронение без необоснованной задержки на территории пользователя ИИИ после прекращения эксплуатации. Временное хранение отработавших свой ресурс закрытых ИИИ на территории пользователя ИИИ допускается в течение срока не более 1 (одного) года после истечения назначенного срока эксплуатации или дополнительного срока эксплуатации закрытых ИИИ. | пп. 1.1, 1.16 статьи 38 [1] пп. 107, 116 – 118 [6] п. 20 [4] |  |  |  |
|  | Наличие случаев радиационных аварий, инцидентов и соблюдение требований по их расследованию | Подлежат обязательному расследованию и регистрации в установленном порядке | пп. 2, 3 статьи 47 [1] п. 88 [6] п. 260 [14] |  |  |  |
|  | Своевременное устранение нарушений в области обеспечения радиационной безопасности | Уведомление об устранении нарушений в установленные сроки должно направляться в Госатомнадзор | п. 1.11 статьи 38 [1] п. 10 [3] |  |  |  |
|  | Наличие свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов (требуется для проверяемых субъектов, осуществляющих перевозку опасных грузов класса 7 согласно п. 8 [17]) | К перевозке опасных грузов допускается транспортное средство при наличии свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов | п. 4. статьи 2 [1], пп. 128, 342, приложение 7 [17] |  |  |  |
|  | Наличие свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов (требуется для проверяемых субъектов, осуществляющих перевозку опасных грузов класса 7 согласно п. 8 [17]) | Водители механических транспортных средств, осуществляющие перевозку опасных грузов автомобильным транспортом, должны проходить подготовку и переподготовку в порядке, установленном Министерством по чрезвычайным ситуациям, и иметь при перевозке опасных грузов свидетельство о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов (далее – свидетельство), выдаваемое Госпромнадзором | п. 2 статьи 38 [1] пп. 223, 228 [17] |  |  |  |

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия, должность представителя Госатомнадзора) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия, должность представителя пользователя ИИИ) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:

- Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137.

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 «О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2020 г. № 168.

- Инструкция о порядке ведения и использования радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источника ионизирующего излучения» от 29 июля 
2020 г. № 443;

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42.

- Инструкция о порядке и критериях отнесения источников ионизирующего излучения к категории по степени радиационной опасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21 января 2021 г. № 4.

- Инструкция о порядке учета и контроля источников ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 13 апреля 2020 г. № 16.

- Инструкция о порядке обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 16 апреля 2020 г. № 18.

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с ядерными материалами. Требования к учету и контролю ядерных материалов», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 22 февраля 2019 г. № 26.

- Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-9-2004 «Обеспечение радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 6 декабря 2004 г. № 125.

- Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-12-2004 «Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 декабря 2004 г. № 159.

- Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 декабря 2012 г. № 213.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 31 декабря 2013 г. № 137.

- Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110.

- Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175.

- Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 мая 2021 г. № 35.

- Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 августа 2021 г. № 881.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности», утвержденного приказом начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусьот 5 августа 2020 г. № 44.